## P_I
Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do pakietu (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2018, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
2 | wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, zgodnie z §27 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą | TAK, dołączyć oświadczenie na etapie dostawy urządzeń (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
3 | wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury lub urządzenia oraz Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego wprowadzenie do prawidłowej obsługi urządzenia pozwalające na użytkowanie zgodnie z warunkami gwarancji, a w razie konieczności przeprowadzenia instruktażu personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat lub urządzenie musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w wersji polskiej i/lub angielskiej oraz w zestaw serwisowy (jeżeli Wykonawca posiada), zawierający pełną dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim do każdego z aparatów | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 9) kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, 10) Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)), 11) wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu. | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
Pakiet I
1 | Laparoskop operacyjny z torem wizyjnym i zestawem narzędzi laparaskopowych | Ilość sztuk: | 1
7 | nazwa produktu | podać |  | –
8 | model/typ | podać |  | –
9 | producent | podać |  | –
Procesor kamery Full HDTV - 1 szt.
10 | Możliwość ustawienia parametrów pracy kamery dla różnych specjalności lub użytkowników | TAK, podać |  | –
11 | Wyjścia min. RGB, Y/C, HDSDI, SDI, DVI lub 2xDVI-D, 3G-SDI | TAK, podać |  | –
12 | Współpraca z wideolaparoskopem obrazującym w trybie 2D | TAK, podać |  | –
13 | Współpraca z głowicami kamer HDTV min. 3CCD | TAK, podać |  | –
14 | Współpraca z wideolaparoskopami HD i SD oraz wideocystoskopami, wideogastroskopami, wideokolonoskopami HD i SD, z kamerą wbudowaną w końcówkę endoskopu | TAK, podać |  | –
15 | Archiwizacja obrazu, w postaci zdjęć, za pomocą przycisku na głowicy kamery, wideolaparoskopu, wideoendoskopu, na pamięci przenośnej USB i pamięci wewnętrznej procesora. | TAK, podać |  | –
16 | Możliwość opisu zdjęć przy pomocy klawiatury procesora obrazu. Możliwość zapisu na pamięci USB oraz w pamięci procesora, ustawień sterownika obrazu właściwych dla min. 10 użytkowników. | TAK, podać |  | 10 użytkowników - 0 pkt.; >10 użytkowników - 1 pkt.
17 | min. dwa dowolnie programowalne przyciski funkcyjne na panelu centralnym | TAK/NIE, podać |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt.
18 | Polski język menu | TAK, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt.
19 | Gniazdo USB dla pamięcie przenośnej | TAK, podać |  | –
20 | Min. trzy tryby przysłony: automatyczny, maksymalny, średni - aktywowane z panelu procesora, głowicy kamery, lub klawiatury procesora, wideoendoskopu, wideolaparoskopu lub kamera wyposażona w tryb wyświetlania obrazu na ekranie monitora operacyjnego z wycięciem koloru czerwonego celu efektywniejszego różnicowania struktur tkankowych z możliwością włączenie i wyłączenie w dowolnym momencie | TAK, podać |  | –
21 | Zoom cyfrowy | TAK, podać |  | –
22 | Możliwość przypisania różnych funkcji do każdego przycisku sterującego na głowicy kamery, wideolaparoskopu lub wideoendoskopu dla rożnych użytkowników lub specjalności | TAK, podać |  | –
23 | Możliwość zapisania danych dla min. 20 pacjentów | TAK, podać |  | 20 -40 pacjentów - 0 pkt.; >40 pacjentów - 3 pkt.
24 | Możliwość sterowania źródłem światła z przycisków funkcyjnych wideoendoskopu, głowicy kamery, wideolaparoskopu | TAK, podać |  | –
25 | Procesor kompatybilny z obrazowaniem w wąskim paśmie światła w oparciu o technologię łącząca rozwiązania optyczne – filtr w źródle światłą i cyfrowe – oprogramowanie procesora obrazu lub cyfrowy filtr blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego realizowany przez sterownik kamery | TAK, podać |  | –
Źródło światła - 1 szt.
26 | Źródło światła ksenonowe | TAK, podać |  | –
27 | Moc źródła światła min. 300 W | TAK, podać |  | –
28 | Automatyczna lub ręczna regulacja jasności światła | TAK, podać |  | –
29 | Wbudowana, automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy głównej | TAK/NIE, podać |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt.
30 | Miernik czasu pracy żarówki min. 400 h | TAK, podać |  | 400 h - 0 pkt.; >400h - 2 pkt.
31 | Wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego lub cyfrowy filtr blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego realizowany przez sterownik kamery | TAK, podać |  | –
Głowica kamery HD, trzyprzetwornikowa - 1 szt.
32 | Głowica kamery HD 16:9, trzyprzetwornikowa | TAK, podać |  | –
33 | Zoom optyczny i ostrość regulowana przyciskami lub z dedykowanych pierścieni na głowicy kamery | TAK, podać |  | –
34 | Min. 2 programowalne przyciski do obsługi sterownika obrazu | TAK, podać |  | –
35 | Połączenie z optyką typu okular | TAK, podać |  | –
Wideolaparoskop - 1 szt.
36 | Wideolaparoskop autoklawowalny lub sterylizowany w systemach ETO/plazma | TAK, podać |  | –
37 | Kąt zgięcia końcówki wideolaparoskopu min. 100 stopni w czterech kierunkach | TAK/NIE, podać |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt.
38 | Przechwytywanie obrazu dzięki min. 1 dystalnym przetwornikiem/przetwornikom obrazu HDTV lub CMOS FULL HD. Pole widzenia min. 60 stopni lub kąt patrzenia 0st. ; głębia ostrości 20-200 mm. Średnica 10mm. Długość robocza min. 320 mm | TAK, podać |  | –
38 | Obrazowanie 2D | TAK, podać |  | –
39 | Długość światłowodu z przewodem transmisyjnym min. 2700 mm | TAK, podać |  | –
39 | Min. dwa programowalne przyciski funkcyjne | TAK, podać |  | –
40 | Endoskop zanurzalny w środku dezynfekującym | TAK, podać |  | –
41 | Cały endoskop zanurzalny w środku dezynfekującym; norma min. IPX7; typ ochrony BF | TAK/NIE, podać |  | TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt.
42 | Kontener metalowy do mycia i sterylizacji wideolaparoskopu | TAK, podać |  | –
Monitor LCD - 1 szt.
43 | Monitor LCD 2D | TAK, podać |  | –
44 | Rozdzielczość ekranu min. 1920x1200 WUXGA lub min. 1920 x 1080 – Full HD | TAK, podać |  | –
45 | Format obrazu 16:10 lub 16:9 | TAK, podać |  | –
46 | Przekątna ekranu min. 24” | TAK, podać |  | –
47 | Sygnał wejścia min.: RGB, HD- SDI , S-Video, DVI-D, Composite, HD15 lub sygnały wejścia monitora : DVI(x2), 3G-SDI (x2), RGBS, S-VIDEO, COMPOSITE | TAK, podać |  | –
48 | Pracujący w standardzie HDTV | TAK, podać |  | –
Światłowód we wzmocnionej, nieprzezroczystej osłonie - 2 szt.
49 | Średnica wiązki 4,25 mm; średnica zewnętrzna 8,4 mm lub średnica 4,8 mm | TAK, podać |  | –
50 | Długość min. 2,5 m; waga max. 500 g | TAK, podać |  | 2,5 m - 0 pkt.; >2,5 m - 5 pkt.
Optyka laparoskopowa HD lub typu Hopkins II - 1 szt.
51 | Optyka HD lub typu Hopkins II, średnica 10 mm, kąt patrzenia 0° | TAK, podać |  | –
52 | Długość robocza min. 310mm | TAK, podać |  | –
53 | Autoklawowalna | TAK, podać |  | –
54 | W zestawie kontener do sterylizacji | TAK, podać |  | –
Optyka laparoskopowa HD typu Hopkins II - 1 szt.
55 | Optyka HD lub typu Hopkins II, średnica 10 mm, kąt patrzenia 30° | TAK, podać |  | –
56 | Długość robocza min. 310mm | TAK, podać |  | –
57 | Autoklawowalna | TAK, podać |  | –
58 | W zestawie kontener do sterylizacji | TAK, podać |  | –
Insuflator wysokoprzepływowy z funkcją automatycznego oddymiania
59 | Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 30 l/min | TAK, podać |  | –
60 | Funkcja ogrzewania dwutlenku węgla lub możliwość podgrzewania optyk laparoskopu | TAK, podać |  | –
61 | Dwustopniowa, automatyczna funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu (off oraz stopnie niski i wysoki); Regulacja opóźnienia zatrzymania funkcji automatycznego oddymiania w zakresie min. 0-10s. Instalacja drenu do oddyminia na panelu przednim urządzenia. | TAK, podać |  | –
62 | Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia; Możliwość aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia | TAK, podać |  | –
63 | Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia | TAK, podać |  | –
64 | Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg | TAK, podać |  | –
65 | Wskaźniki numerczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mmHg oraz przepływu l/min. | TAK, podać |  | –
66 | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego | TAK, podać |  | –
67 | Dreny i akcesoria, na wyposażeniu urządzenia: autoklawowalne niskociśnieniowe dren do insuflacji 1 szt..; dren do oddymiania; | TAK, podać |  | –
68 | min. 2 tryby insuflacji | TAK, podać |  | –
69 | Regulacja przepływu | TAK, podać |  | –
70 | Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 | TAK, podać |  | –
71 | Funkcja włącz/wyłącz desuflację po przekroczeniu zadanego parametru ciśnienia | TAK, podać |  | –
72 | Możliwość komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym w celu aktywacji procesu oddymiania pola operacyjnego lub dedykowane zewnętrzne urządzenie służące do oddymiania pola operacyjnego zintegrowane z insuflatorem i systemem wizyjnym | TAK, podać |  | –
73 | Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną | TAK, podać |  | –
74 | Przewód do podłączenia CO2- 1 szt. | TAK, podać |  | –
75 | Filtr do insuflatora - min. 1 op. - 10 szt. | TAK, podać |  | –
Wózek do zestawu urządzeń endoskopowych - 1 szt.
76 | Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA | TAK |  | –
77 | Cztery koła, w tym dwa z blokadą | TAK |  | –
78 | Trzy półki i szuflada lub Cztery półki na urządzenia | TAK, podać |  | –
79 | Możliwość dołączenia półki na klawiaturę | TAK/NIE, podać |  | –
80 | Uchwyt głowicy kamery | TAK |  | –
81 | Uchwyt butli CO2 | TAK |  | –
82 | Wysięgnik na płyny infuzyjne | TAK |  | –
83 | Zamykany panel tylny | TAK |  | –
Pompa rolkowa, płucząca - 1 szt.
84 | Przyciski/przyscisk do włączenia pompy oraz uruchomienia płukania | TAK, podać |  | –
85 | Przepływ w zakresie min. 0-1,8l/min | TAK, podać |  | –
86 | max. ciśnienie 400mmHg | TAK, podać |  | –
87 | Zabezpieczenie przed nadciśnieniem - odcięcie rolek po przekroczeniu 500mmHg powyżej 5s (+/-25mmHg) lub pompa nierolkowa | TAK, podać |  | –
88 | Uchwyt z zaworem dwudrożnym, do sondy instrumentu ssąco-płuczącego (śr. sond 5 i 10 mm); rozbieralny, autoklawowalny | TAK, podać |  | –
89 | Sonda ssanie/płukanie, 5 mm, pasująca do uchwytu z przyłączem gwintowanym | TAK, podać |  | –
90 | Dreny wielorazowe do pompy | TAK, podać |  | –
Instrumentarium - dopuszcza się zaoferowanie wymiarów +/- 5% od poniższych
91 | Kleszczyki chwytające bipolarne typu Johann/kleszczyki bipolarne okienkowe, średnica 5 mm, długość min. 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 16,5 mm; trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem do obrotu, rączka z przyłączem bipolarnym, bez zamka); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st.; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy - 1 szt. | TAK, podać |  | –
92 | Kleszczyki chwytające, bipolarne typu Maryland/kleszczyki bipolarne typu Kelly (preparator), średnica 5 mm, długość min. 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 19 mm; trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, rączka z przyłączem monopolarnym, bez zamka); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st.; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy - 1 szt. | TAK, podać |  | –
93 | Nożyczki laparoskopowe, średnica 5 mm, długość min. 330 mm, typu Metzenbaum, długość ramion końcówki tnącej min. 19 mm; trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, rączka z przyłączem monopolarnym, bez zamka); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st.; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy; izolacja płaszcza osłaniająca miejsce łączenia branszy, zabezpieczająca przed przeskokiem iskry prądu HF na tkankę. - 1 szt. | TAK, podać |  | –
94 | Kleszczyki preparacyjne, średnica 5 mm, długość min. 330 mm, typu Maryland/Kelly (preparator), długość ramion końcówki chwytającej min. 21mm; trzyczęściowe (wkład, tubus, uchwyt); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st., pokrętło do obrotu umieszczone na płaszczu; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy, bez zamka - 1 szt. | TAK, podać |  | –
95 | Kleszczyki chwytające, średnica 5 mm, długość min. 330 mm, długość ramion końcówki chwytającej 26 mm, okienkowe, typu klincz - mocno chwytające, atraumatyczne, trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, rączka z zamkiem); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st.; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy - 1 szt. | TAK, podać |  | –
96 | Kleszczyki chwytające, średnica 5 mm, długość min. 330 mm, typu Johann z okienkiem/okienkowe, długość ramion końcówki chwytającej 24 mm, rączka z zamkiem, trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, rączka z zamkiem); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st.; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy - 1 szt. | TAK, podać |  | –
97 | Kleszczyki chwytające, średnica 10 mm, długość min. 330 mm, typu Babcock, długość ramion końcówki chwytającej 47 lub 34 mm, trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, rączka z zamkiem); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st.; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy - 1 szt. | TAK, podać |  | –
98 | Kleszczyki chwytające, średnica 10 mm, długość min. 330 mm, typu "Claw" - zęby 2x3, długość ramion końcówki chwytającej 45 lub 35 mm, trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, rączka z zamkiem); składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów); bezskokowy obrót narzędzia o 360st.; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę chwytu narzędzia w zależności od potrzeby ergonomii pracy - 1 szt. | TAK, podać |  | –
99 | Komplet narzędzi laparoskopowych do przeprowadzenia zabiegu appendectomii - 1 komplet (3 trokary, grasper, preparator, nożyczki i klipsownica M/L) | TAK, podać |  | –
100 | Imadło do szycia, dwuczęściowe: rękojeść + wkład lub jednoczęściowe z portem do przepłukiwania; średnica 5 mm, długość 330 mm; bransze proste, rękojeść w linii narzędzia, z zamkiem - 1 szt. | TAK, podać |  | –
101 | Haczyk laparoskopowy monopolarny, średnica 5 mm, długość min. 330 mm; trwałe, ceramiczne zabezpieczenie elektrody w końcu dystalnym - 1 szt. | TAK, podać |  | –
102 | Kabel monopolarny do narzędzi, wtyk 8 mm, długość 3,5 m do diatermii, z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter - 1 szt. | TAK, podać |  | –
103 | Kabel bipolarny do narzędzi, 2-wtykowy o rozstawie 28,58 mm, długość 3,5 m, do diatermii UES-40, ESG-400, Erbe VIO i innych z identycznym rozstawem gniazd - 1 szt. | TAK, podać |  | –
104 | Tuba trokara 11x80 mm, z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym; kaniula gładka, wewnętrzna uszczelka klapkowa - 2 szt. lub Trokar kompletny - śr. kaniuli 11 mm, dł. robocza 10,5 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – dla całego kompletu 2 szt. | TAK, podać |  | –
105 | Ostrze trokara 11x80 mm, trójkątna końcówka - 2 szt. lub Trokar kompletny - śr. kaniuli 11 mm, dł. robocza 10,5 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | TAK, podać |  | –
106 | Tuba trokara, średnica 5.5 mm, długość robocza 80 mm, kaniula z gwintem, z zaworem insuflacyjnym - 2 szt. lub Trokar kompletny - śr. kaniuli 6 mm, dł. robocza 10,5 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – dla całego kompletu 2 szt. | TAK, podać |  | –
107 | Ostrze trokara 5,5x80 mm, trójkątna końcówka - 2 szt. lub Trokar kompletny - śr. kaniuli 6 mm, dł. robocza 10,5 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | TAK, podać |  | –
108 | Tuba trokara 13x80 mm, nierozbieralny kranik zaworu insuflacyjnego; kaniula gładka; zawór instrumentowy z tworzywa, odkręcany - bez gwintu, wewnętrzna uszczelka klapkowa; możliwość aplikacji endoskopowego staplera liniowego - 1 szt. lub Trokar kompletny - śr. kaniuli 13,5 mm, dł. robocza 11,5 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – dla całego kompletu 1 szt. | TAK, podać |  | –
109 | Ostrze trokara 13x80 mm, trójkątna końcówka - 1 szt. lub Trokar kompletny - śr. kaniuli 13,5 mm, dł. robocza 11,5 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | TAK, podać |  | –
110 | Tuba redukcyjna, nasadka uniwersalna mocowana do trokara 13/11-5,5 mm lub redukcja wielorazowa zakładana na trokar w postaci klipsa 13,5/11/6 mm - 2 szt. | TAK, podać |  | –
111 | Kosz do sterylizacji narzędzi laparoskopowych z pokrywą. W skład wchodzi: mata silikonow, wkład z uchwytami. Wymiary 550x255x230 lub 585x255x145 (+/- 10%). Kompatybilny ze sterylizacją parową - 1 szt. | TAK, podać |  | –
Instrumentarium urologiczne - dopuszcza się zaoferowanie wymiarów +/- 5% od poniższych
Resektoskop do guzów pęcherza i elektroresekcji prostaty wraz z pętlami resekcyjnymi - 1 komplet
112 | Optyka śr. 4 [mm], kąt patrzenia 30 stopni, z uniwersalnym okularem – 2 szt. | TAK, podać |  | –
113 | Płaszcz zewnętrzny resektoskopu obrotowego, średnica min. 26 Fr, z 1 kranikiem irygacyjnym. Końcówka z otworami i irygacyjnymi, kompatybilny z oferowaną optyką 30 stopni, złącze typu klick– 1 szt. lub płaszcz resektoskopowy rozmiar 26 Fr., przepływowy, obrotowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, końcówka ceramiczna ukośna, mocowanie płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego na klik, z 2 przyłączami LUER-Lock i kranikami - 1 szt. | TAK, podać |  | –
114 | Płaszcz wewnętrzny z 1 kranikiem irygacyjnym, o średnicy min. 24 Fr. ze ściętym końcem lub zakończony wkładka ceramiczną, kompatybilny z oferowaną optyką 30 stopni, – 1 szt. lub płaszcz resektoskopowy rozmiar 26 Fr., przepływowy, obrotowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, końcówka ceramiczna ukośna, mocowanie płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego na klik, z 2 przyłączami LUER-Lock i kranikami | TAK, podać |  | –
115 | Płaszcz zewnętrzny resektoskopu obrotowego, średnica min. 24 Fr, z 1 kranikiem irygacyjnym. Końcówka z otworami irygacyjnymi, kompatybilny z oferowaną optyką 30 stopni, – 1 szt. lub płaszcz zewnętrzny resektoskopu obrotowego, średnica min. 24 Fr, z 1 kranikiem irygacyjnym. Końcówka bez otworów irygacyjnych, kompatybilny z oferowaną optyką 30 stopni, złącze typu klick– 1 szt. lub płaszcz resektoskopu, rozm. 24 Fr., nieprzepływowy, nieobrotowy, końcówka ceramiczna ukośna, z 1 przyłączem LUER-Lock i kranikiem wraz z kompatybilnym obturatorem - 1 szt. | TAK, podać |  | –
116 | Płaszcz wewnętrzny z 1 kranikiem irygacyjnym, o średnicy min. 22 Fr. ze ściętym końcem, kompatybilny z oferowaną optyką 30 – 1 szt. lub w przypadku zaoferowania płaszcza zewnętrznego resektoskopu obrotowego, średnica min. 24 Fr, z 1 kranikiem irygacyjnym. Końcówka bez otworów irygacyjnych, kompatybilny z oferowaną optyką 30 stopni, złącze typu klick - nie ma potrzeby oferowania płaszcza wewnętrznego lub płaszcz resektoskopu, rozm. 24 Fr., nieprzepływowy, nieobrotowy, końcówka ceramiczna ukośna, z 1 przyłączem LUER-Lock i kranikiem wraz z kompatybilnym obturatorem | TAK, podać |  | –
117 | Komplet obturatorów – 2 szt. (różne rozmiar y) z zakresu 22-27 Fr | TAK, podać |  | –
118 | Element roboczy monopolarny, aktywny, z zamkniętym uchwytem, kompatybilny z oferowaną optyką 30 stopni – 1 szt. | TAK, podać |  | –
119 | Elektroda tnąca monopolarna, 0-3-0,35mm, do płaszczy 22/24 Fr., optyk 4 [mm] 30 stopni - 5 szt. | TAK, podać |  | –
120 | Elektroda tnąca, 0,3-0,35mm, do płaszczy 24/26 lub 24/27 Fr., optyk 4 [mm] 30° - 20 szt. | TAK, podać |  | –
121 | Elektroda koagulująca, wałeczkowa lub rolka, do płaszczy 22/24 Fr. i 26-27 Fr., optyk 4 [mm], 30° - 5 szt. | TAK, podać |  | –
122 | Elektroda koagulująca, kulkowa lub rolka, do płaszczy 22/24 Fr. i 24/26 Fr., optyk 4 mm 30° - 5 szt. | TAK, podać |  | –
123 | Elektroda tnąca pętlowa , do płaszczy 22/24 Fr. , optyk 4 [mm] 30° - 3 szt. | TAK, podać |  | –
124 | Elektroda tnąca , do płaszczy 24/26 lub 24/27 Fr., optyk 4 [mm] 30° - 10 szt. | TAK, podać |  | –
125 | Kabel wysokiej częstotliwości, monopolarny do diatermii (model i producenta określi zamawiający na etapie dostawy) dł. 3 – 3,5 m. – 1 szt. | TAK, podać |  | –
126 | Kosz do mycia i sterylizacji optyk do resektoskopu - 2 szt. | TAK, podać |  | –
127 | Pojemniki do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów i optyk kompatybilne z oferowanym zestawem – 2 szt. | TAK, podać |  | –
128 | Strzykawka urologiczna 150 [ml] z adapterem giętkim – 2 szt. | TAK, podać |  | –
129 | Ewakuator Ellika z adapterem – 2 szt. | TAK, podać |  | –
Ureterorenoskop z litotrypterem do kruszenia złogów w moczowodzie - 1 komplet
130 | Ureterorenoskop kompaktowy lub półsztywny, optyka zintegrowana - średnica redukowana z zakresu 8-12 Charr lub 8,6/9,8 Fr - kąt patrzenia z zakresu 6-15 stopni - co najmniej jeden kanał roboczy na wprost dla instrumentów minimum 5 Charr lub 6,4 Fr. - długość robocza min. 430 [mm] | TAK, podać |  | –
131 | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji oferowanego ureterorenoskopu – 1 szt. | TAK, podać |  | –
132 | Kleszczyki chwytające (tzw. ząb myszy) średnica 5 Fr., długość robocza z zakresu 550-600 [mm] – 1 szt. | TAK, podać |  | –
133 | Kleszczyki chwytające typu aligator, średnica 5 Fr., długość robocza z zakresu 550-600 [mm], – 1 szt. | TAK, podać |  | –
134 | Litotryptor mechaniczny , cystoskopowy, średnica 25-26 Charr. z uchwytem ciążkowym do twardych kamieni lub typu punch, do kamieni w pęcherzu moczowym, optyczny, kompatybilny ze wszystkimi osłonami do resekcji – 1 szt. lub Litotryptor mechaniczny typu punch, do kamieni w pęcherzu moczowym, optyczny, kompatybilny ze wszystkimi osłonami do resekcji – 1 szt. | TAK, podać |  | –
135 | Optyka średnica 4 [mm], 70 lub 12 [stopni] – 1 szt. | TAK, podać |  | –
136 | Kosz/pojemnik do mycia i sterylizacji 1 optyki do litotryptora mechanicznego/optycznego – 1szt. | TAK, podać |  | –
137 | Optyka dopęcherzowa operacyjna - min. jeden prosty kanał roboczy dla instrumentów/sond, ciągły przepływ, kąt patrzenia min. 25 [stopni] lub optyka dopęcherzowa, operacyjna, kąt patrzenia 6° , szerokokątna, system soczewek wałeczkowych; z okularem równoległym, kanał instrumentowy zamykany, wyposażony w uszczelką oraz przyłącze LUER-Lock z kranikiem do płukania, autoklawowalna | TAK, podać |  | –
Zestaw do PCNL ( nefroskop z sonotrodą) do kamicy nerkowej - 1 komplet
138 | Zestaw min. 6 sztuk rozszerzadeł typu teleskopowego zakres od minimum 9 Charr. do minimum 24 Charr, typ teleskopowy – 1 komplet | TAK, podać |  | –
139 | Nóż-skalpel przezskórny do zabiegów PCNL – 1 sztuka | TAK, podać |  | –
140 | Skalpel tzw. strukturalny średnica min. 3,5-4 [mm], współpracujący z optyką nefoskopu lub nóż prosty współpracujący z optyką nefroskopową, śr. 10,5 Fr , dł. 38 cm – 1 sztuka | TAK, podać |  | –
141 | Płaszcz operacyjny nefroskopu 26 -27 Charr. / 25 Fr. - z kranikiem odpływ/dopływ długość z zakresu 170 – 180 [mm] do oferowanej optyki – 1 sztuka lub płaszcz operacyjny nefroskopu 25 Fr. - z kranikiem odpływ/dopływ bez podawania długości, do oferowanej optyki – 1 sztuka lub płaszcz nefroskopowy 26 Fr., wyposażony w obrotowe przyłącze LUER-Lock z kranikiem, kompatybilny z optyką nefroskopową - 1 szt. | TAK, podać |  | –
142 | Optyka nefroskopowa: - zakres patrzenia/kąta min. 25[°], - długość robocza z zakresu 190 – 200 [mm], - kanał roboczy dla instrumentów o średnicy minimum 4 [mm] wprowadzanych na wprost. Optyka przepływowa z kranikiem odpływ/dopływ. Typ optyk: łamana – 1 sztuka lub Optyka nefroskopowa: - zakres patrzenia/kąta min. 25[°], , - kanał roboczy dla instrumentów o średnicy minimum 4 [mm] wprowadzanych na wprost. Optyka przepływowa z kranikiem odpływ/dopływ. Typ optyk: łamana – 1 sztuka lub optyka nefroskopowa, kąt patrzenia 6°, szerokokątna, dł. 190 mm, system soczewek wałeczkowych; z okularem równoległym, kanał instrumentowy zamykany, wyposażony w uszczelką oraz przyłącze LUER-Lock z kranikiem do płukania, autoklawowalna | TAK, podać |  | –
143 | Kleszczyki sztywne typu tzw. „aligator” do wyciągania kamieni kompatybilne z oferowanym kanałem roboczym optyki, długość robocza z zakresu 340-380 [mm], obie szczęki pracujące – 1 szt. lub Kleszczyki chwytające, zębate, typu aligator, do wyciągania kamieni, 3,25 x 400 mm, z prześwitem, uchwyt z oparciem na palec – 1 sztuka | TAK, podać |  | –
144 | Kleszczyki sztywne podgięte typu tzw. „aligator” do wyciągania kamieni i resztek złogów, kompatybilne z kanałem roboczym optyki, długość robocza z zakresu 340-380 [mm], obie szczęki pracujące - 1 szt. lub Kleszczyki chwytające, drobno uzębione, do wyciągania kamieni, 3,25 x 400 mm, z prześwitem, uchwyt z oparciem na palec – 1 sztuka | TAK, podać |  | –
145 | Kleszczyki sztywne do wyciągania kamieni i resztek złogów rozwierane obie części, kompatyblilne z kanałem roboczym optyki, długość robocza z zakresu 340-380 [mm], obie szczęki pracujące – 1 szt. lub Kleszczyki chwytające, 3,25 x 400 mm, z prześwitem, uchwyt z oparciem na palec – 1 sztuka | TAK, podać |  | –
146 | Kleszczyki sztywne do wyciągania kamieni i resztek złogów rozwierane obie części z okienkami, kompatybilne z kanałem roboczym optyki, długość robocza z zakresu 340-380 [mm], obie szczęki pracujące – 1 sztuka, lub Kleszczyki chwytające, trójramienne, 3,5 x 400 mm, z kanałem 1,1 mm – 1 szt. | TAK, podać |  | –
147 | Chwytak trójramienny, samozamykający się średnica kompatybilna z kanałem roboczym optyki – 1 sztuka kompletna lub Kleszczyki chwytające, trójramienne, 3,5 x 400 lub 380 mm – 1 szt. | TAK, podać |  | –
148 | Ewakuator typ Elika wraz z adapterem pośredniczącym - 1 komplet | TAK, podać |  | –
149 | Pojemnik lub kosz do sterylizacji autoklawowalnej oferowanej optyki nefroskopowej – 1 sztuka | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
150 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne,wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ
151 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
152 | czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
153 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
154 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
155 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 10 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………….., dnia………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## P_II
Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do pakietu (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2018, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
2 | wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, zgodnie z §27 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą | TAK, dołączyć oświadczenie na etapie dostawy urządzeń (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
3 | wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury lub urządzenia oraz Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego wprowadzenie do prawidłowej obsługi urządzenia pozwalające na użytkowanie zgodnie z warunkami gwarancji, a w razie konieczności przeprowadzenia instruktażu personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat lub urządzenie musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w wersji polskiej i/lub angielskiej oraz w zestaw serwisowy (jeżeli Wykonawca posiada), zawierający pełną dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim do każdego z aparatów | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 9) kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, 10) Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)), 11) wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu. | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
Pakiet II
1 | Stół operacyjny przezierny z koniecznymi przystawkami | Ilość sztuk: | 2
7 | nazwa produktu | podać |  | –
8 | model/typ | podać |  | –
9 | producent | podać |  | –
10 | Stół z układem sterowania elektryczno-hydraulicznym lub elektryczno-mechanicznym | TAK, podać |  | –
11 | Ciężar stołu max. 325 kg | TAK, podać |  | –
12 | Maksymalna nośność min. 430 kg | TAK, podać |  | 430- 450 kg - 0 pkt. > 450 kg - 10 pkt.
13 | Maksymalna nośność w pozycji odwrotnej dla wszystkich dostępnych ustawień min. 220 kg | TAK, podać |  | –
14 | Zakres ruchu pionowego kolumny stołu (poziom płyty leża) min. 680 - 1000 mm | TAK, podać |  | zakres 680 - 1000 mm - 0 pkt.; zakres > 680 - 1000 mm - 3 pkt.
15 | Wysokość materacy segmentów leża min. 60 mm | TAK, podać |  | –
16 | Segmenty stołu wyposażone w demontowane materace o właściwościach przeciwodleżynowych i z pamięcią kształtu. Bezszwowe łączenia zgrzewane ultradźwiękami zapewniają szczelność i łatwość w czyszczeniu materacy środkami dezynfekcyjnymi. | TAK, podać |  | –
17 | Przesuw wzdłużny min. 280 mm | TAK, podać |  | 280 - 300 mm - 0 pkt.; >300 - 400 - 1 pkt.; >400 mm - 3 pkt.
18 | Siedzisko z ławeczką nerkową - dotyczy 1 szt. stołu lub wypiętrzenie nerkowe uzyskiwane za pomocą łamania segmentów blatu | TAK, podać |  | –
19 | Zakres regulacji wysunięcia ławeczki nerkowej min. 60 mm - dotyczy 1 szt. stołu lub wypiętrzenie nerkowe uzyskiwane za pomocą łamania segmentów blatu | TAK, podać |  | –
20 | Zatrzaskowy montaż segmentów stołu | TAK, podać |  | –
21 | Segment pleców o długości min. 500 mm | TAK, podać |  | –
22 | Zakres regulacji segmentu pleców - góra/dół min. +70°/-40° | TAK, podać |  | zakres +70°/-40° - 0 pkt.; zakres >+70°/-40° - 2 pkt.
23 | Dzielony segment nóg o długości min. 600 mm | TAK, podać |  | –
24 | Zakres regulacji segmentu nóg - góra/dół (sekcja dzielona) min. + 30° / -90° | TAK, podać |  | –
25 | Niezależna regulacja każdego z segmentów nóg | TAK, podać |  | –
26 | Manualna regulacja poziomego odchylenia każdego z segmentów nóg min. 85° | TAK, podać |  | –
27 | Segment zagłówka uchylnego o długości min. 250 mm | TAK, podać |  | –
28 | Zakres regulacji manualnej segmentu zagłówka - góra/dół min. + 25° / - 45° | TAK, podać |  | –
29 | Przechył boczny min. +/- 20° | TAK, podać |  | –
30 | Trendelenburg/ AntyTrendelenburg +30° / -30° (+/- 5˚) | TAK, podać |  | –
31 | Pozycje blatu względem kolumny: normalna i odwrotna (180°) | TAK, podać |  | –
32 | System zapobiegania kolizjom elementów ruchomych | TAK/NIE, podać |  | TAK – 10 pkt.; NIE – 0 pkt.
33 | Sterowanie wszystkimi funkcjami stołu (min. 18 funkcji) za pomocą pilota z podświetlanymi przyciskami | TAK, podać |  | –
34 | Wskaźniki na pilocie min.: Włączony/wyłączony Stół zablokowany/odblokowany Tryb pozycji odwrotnej Status naładowania akumulatora | TAK, podać |  | –
35 | Wskaźniki na pilocie min.: Osiągnięcie pozycji skrajnej ruchu segmentów | TAK/NIE, podać |  | TAK – 5 pkt.; NIE – 0 pkt.
36 | Automatyczna pozycja zerowa (wyrównywanie pozycji leża z poziomowaniem segmentów) dostępna z jednego przycisku na pilocie | TAK, podać |  | –
37 | Zaprogramowane automatyczne pozycje specjalne dostępne z jednego przycisku na pilocie min. „Flex” | TAK, podać |  | –
38 | Stopniowe/naprzemienne przemieszczanie poszczególnych segmentów w celu - bezpiecznego dla pacjenta - osiągnięcia docelowej zaprogramowanej pozycji segmentów (min. zerowa, „Flex”, Chair, Trendelenburg, odwrotny Trendelenburg) | TAK, podać |  | –
39 | Prowadnica kasety RTG na całej długości blatu | TAK, podać |  | –
40 | Przezierność blatu na całej długości | TAK, podać |  | –
41 | Blaty stołu wykonane z włókna węglowego | TAK, podać |  | –
42 | Szerokość okna RTG min. 400 mm | TAK, podać |  | –
43 | Długość okna RTG od strony stóp min. 800 mm | TAK, podać |  | 800 - 920 mm - 0 pkt.; >920 - 1100 mm - 1 pkt.; >1100 mm - 2 pkt.
44 | Długość okna RTG od strony głowy min. 840 mm | TAK, podać |  | 840 - 920 mm - 0 pkt.; >920 - 1000 mm - 1 pkt.; >1000 mm - 3 pkt.
45 | Całkowita długość blatu min. 2100 mm | TAK, podać |  | –
46 | Szerokość blatu z relingami max. 610 mm | TAK, podać |  | –
47 | Wymiary poprzeczne relingu 25 x 10 mm (+/-5%) | TAK, podać |  | –
48 | Średnica kół min. 80 mm | TAK, podać |  | –
49 | Blokowanie stołu za pomocą 4 wysuwanych stopek lub poprzez centralnie blokowane wszystkie kół, funkcje sterowane za pomocą pilota lub za pomocą centralnego hamulca kół znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej | TAK, podać |  | –
50 | Pilot awaryjny umieszczony na kolumnie stołu od strony głowy lub panel sterowania awaryjnego wbudowany w kolumnę, zlokalizowany w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie | TAK, podać |  | –
51 | Sterowanie manualne (hydrauliczne) wszystkimi podstawowymi funkcjami stołu (min. 12 funkcji) w przypadku awarii zasilania lub stół operacyjny z pilotem oraz awaryjnym panelem sterowania umieszczonym na kolumnie, a także z awaryjnym sterowaniem elektro-mechnicznym, umieszczonym w podstawie, służącym do sterowania podstawowymi funkcjami tj. regulacja wysokości, przechyłów bocznych i wzdłużnych oraz blokady stołu do podłoża lub stół z regulacją awaryjną za pomocą drugiego obwodu sterującego i z możliwością pracy z sieci 220 – 240V | TAK, podać |  | –
52 | Liczba akumulatorów układu zasilającego stół min. 2 | TAK, podać |  | –
53 | Średni czas pracy na akumulatorach min. 5 dni lub min. 100 operacji | TAK, podać |  | –
54 | Czas ładowania akumulatora do osiągnięcia pełnego naładowania max. 12 h | TAK, podać |  | –
55 | Klasa bezpieczeństwa I, urządzenie z wewnętrznym źródłem zasilania | TAK, podać |  | –
56 | Możliwość czyszczenia wszystkich powierzchni stołu ogólnodostępnymi środkami | TAK, podać |  | –
57 | Stopień ochrony obudowy stołu przed penetracją wody natryskiwanej min. IPX4 | TAK, podać |  | –
Wyposażenie
58 | Podpórka pod rękę z materacem i opaską mocującą - łaczona ze stołem za pomocą zawiasu kulowego, umożliwiającego dowolną rotację podpórki po zwolnieniu jednego uchwytu znajdującego się na dystalnej częśći podpórki (pasek zabezpieczający rękę (2 szt.)) | TAK, podać |  | –
59 | Ekran anestezjologiczny | TAK, podać |  | –
60 | Pas do mocowania tułowia - bariatryczny | TAK, podać |  | –
61 | Pas do mocowania tułowia min. 460x100 mm (+/-30%) | TAK, podać |  | –
62 | Przedłużacz szyny bocznej - 2 szt. | TAK, podać |  | –
63 | Wózek na akcesoria do stołu operacyjnego | TAK, podać |  | –
64 | Wózek na przystawkę barkową | TAK, podać |  | –
65 | Płyta do przenoszenia pacjenta min. 1800x520 mm | TAK, podać |  | –
66 | Zacisk do profili prostokątnych i kwadratowych do 20 x 20 mm; regulacje w krokach co min. 6 ° lub zatrzask automatyczny - 2 szt. | TAK, podać |  | –
67 | Zacisk automatycznie blokowany do profili prostokątnych i kwadratowych do 20 x 20 mm; regulacje w krokach co min. 6 ° lub zatrzask automatyczny - 4 szt. | TAK, podać |  | –
68 | Zacisk z mechanizmem zatrzaskowym i niezależnym mocowaniem bezśrubowym na szynie bocznej - 2 szt. | TAK, podać |  | –
69 | Zacisk na akcesoria z płaskimi profilami - 2 szt. | TAK, podać |  | –
70 | Zacisk na szynę przedłużającą - 2 szt. | TAK, podać |  | –
71 | Autoklawowalny zacisk - 2 szt. | TAK, podać |  | –
72 | Stolik typu Mayo dołączany do szyny bocznej - 1 szt. | TAK, podać |  | –
73 | Wspornik ochronny ramienia - pojedynczy - 1 szt. | TAK, podać |  | –
74 | Dwuczęściowy pasek mocujący nogi pacjenta - 1 szt. | TAK, podać |  | –
75 | Zestaw jednorazowych opasek mocujących głowę pacjenta - do przystawki barkowej - 12 szt. | TAK, podać |  | –
76 | Opaski mocujące głowę pacjenta - do przystawki barkowej - 1 komplet | TAK, podać |  | –
77 | Pas przeciwdziałający trakcji pacjenta w zabiegach barkowych lub pas biodrowy - 1 szt. | TAK, podać |  | –
78 | Elastyczny podłokietnik montowany do szyny bocznej stołu, uniwersalny sposób pozycjonowania za pomocą dwóch uchwytów na zawiasach i centralnemu obrotowemu łącznikowi - 1 szt. | TAK, podać |  | –
79 | Boczne podpórki do ułożenia pacjenta na boku - 3 szt. | TAK, podać |  | –
80 | Półka typu stolik (w kształcie klepsydry) do chirurgii ręki mocowana do szyny bocznej. Wymiary 815x520mm (+/-10%), przezierna dla promieni RTG wykonana z włókna węglowego lub HPL. W zestawie podwójne zaciski - 1 komplet | TAK, podać |  | –
81 | Podpora cylindryczna pozioma - 4 sztuki | TAK, podać |  | –
82 | Podpora cylindryczna do podtrzymywania kończyny dolnej w zabiegach kolanowych - 2 szt. | TAK, podać |  | –
83 | Uniwersalna płyta typu podnóżek mocowana do szyny bocznej w różnych płaszczyznach, regulowana. Do przedłużania stołu, unieruchamiania pacjenta w pozycji Trendelenburga, do wspierania pozycjonowania pacjenta w pozycji odwróconej - 1 szt. | TAK, podać |  | –
84 | Podpory pod nogi typu Goepel - 1 komplet | TAK, podać |  | –
85 | Przystawka barkowa. Montowana do stołu operacyjnego w miejscu segmentu pleców; trzypunktowe moduły płyty tylnej i regulowany zagłówek z przegubem kulowym; dwie odpinane sekcje zapewniają chirurgiczny dostęp do obszaru barkowego; posiada boczną podpórkę z bezstopniową regulacją i boczną szynę na tylnej stronie - 1 komplet | TAK, podać |  | –
86 | Rozszerzenie dla ramienia górnego (typu Weinberger). Przedłużenie ramienia górnego do gwoździ śródszpikowych, możliwość regulacji siły naciągu - 1 komplet | TAK, podać |  | –
87 | Bariatryczna podpora pod nogę. Regulacja w poziomie za pomocą ręcznej korby i z zaciskiem do bezpiecznego pozycjonowania nogi lub za pomocą paska zębatego z zatrzaskiem, obejmująca min. trzy wyjmowane wkładki - 1 komplet | TAK, podać |  | –
88 | Żelowy pozycjoner głowy - 1 szt. | TAK, podać |  | –
89 | Uniwersalny żelowy pozycjoner dla górnej części ciała pacjenta - 1 szt. | TAK, podać |  | –
90 | Uniwersalny żelowy pozycjoner pomocny przy unieruchamianiu pacjenta w pozycji bocznej, lub jako jako wsparcie dla pięt, kolan lub barku - 1 szt. | TAK, podać |  | –
91 | Uniwersalny żelowy pozycjoner do podnoszenia, stabilizacji i pozycjonowania różnych części ciała takich jak - pierś, miednica, kolano, pięta i kostka - 1 szt. | TAK, podać |  | –
92 | Uniwersalny duży żelowy pozycjoner ochrona na całej długości stołu operacyjnego - 1 szt. | TAK, podać |  | –
93 | Przystawka ortopedyczna przezierna dla promieni RTG wykonana z włókna węglowego lub innego materiału przeziernego dla promieni RTG- 1 szt. | TAK, podać |  | –
94 | Adapter do przystawki nakładany na moduł główny stołu ortopedycznego blokowany za pomocą dwóch zapadek grawitacyjnych oraz dwóch gwintowanych pokręteł. Adapter posiada: - parę relingów bocznych, - reling poprzeczny lub specjalne gniazda do mocowania belek montażowych - cztery otwory umożliwiające precyzyjne umiejscowienie kołka kroczowego - 1 komplet | TAK, podać |  | –
95 | 2 belki montażowe mocowane do wyciągów z relingiem poprzecznym za pomocą adapterów. Adaptery posiadają pokrętła blokujące. Belki posiadają: - zawiasy pionowe odłączane od adaptera po przyciśnięciu specjalnej blokady - zawiasy poziome zębate blokowane za pomocą pokręteł lub specjalne gniazda do mocowania belek wyciągowych, z możliwością bezstopniowej regulacji odchylenia belki wyciągowej w poziomie i w pionie po zwolnieniu specjalnej blokady | TAK, podać |  | –
96 | Kołek kroczowy - 1 szt. | TAK, podać |  | –
97 | Unit wyciągowy - 2 szt. | TAK, podać |  | –
98 | Zaciski montażowe - 3 szt. | TAK, podać |  | –
99 | Para butów umożlwiających zastosowanie wyciągu - 1 komplet | TAK, podać |  | –
2 | Stół operacyjny przezierny, uniwersalny z koniecznymi przystawkami | Ilość sztuk: | 2
100 | nazwa produktu | podać |  | –
101 | model/typ | podać |  | –
102 | producent | podać |  | –
103 | Stół z układem sterowania elektryczno-hydraulicznym lub elektryczno-mechanicznym | TAK, podać |  | –
104 | Ciężar stołu max. 325 kg | TAK, podać |  | –
105 | Maksymalna nośność min. 430 kg | TAK, podać |  | 430- 450 kg - 0 pkt. > 450 kg - 10 pkt.
106 | Maksymalna nośność w pozycji odwrotnej dla wszystkich dostępnych ustawień min. 220 kg | TAK, podać |  | –
107 | Zakres ruchu pionowego kolumny stołu (poziom płyty leża) min. 680 - 1000 mm | TAK, podać |  | zakres 680 - 1000 mm - 0 pkt.; zakres > 680 - 1000 mm - 3 pkt.
108 | Wysokość materacy segmentów leża min. 60 mm | TAK, podać |  | –
109 | Segmenty stołu wyposażone w demontowane materace o właściwościach przeciwodleżynowych i z pamięcią kształtu. Bezszwowe łączenia zgrzewane ultradźwiękami zapewniają szczelność i łatwość w czyszczeniu materacy środkami dezynfekcyjnymi. | TAK, podać |  | –
110 | Przesuw wzdłużny min. 280 mm | TAK, podać |  | 280 - 300 mm - 0 pkt.; >300 - 400 - 1 pkt.; >400 mm - 3 pkt.
111 | Siedzisko z ławeczką nerkową lub wypiętrzenie nerkowe uzyskiwane za pomocą łamania segmentów blatu | TAK, podać |  | –
112 | Zakres regulacji wysunięcia ławeczki nerkowej min. 60 mm lub wypiętrzenie nerkowe uzyskiwane za pomocą łamania segmentów blatu | TAK, podać |  | –
113 | Zatrzaskowy montaż segmentów stołu | TAK, podać |  | –
114 | Segment pleców o długości min. 500 mm | TAK, podać |  | –
115 | Zakres regulacji segmentu pleców - góra/dół min. +70°/-40° | TAK, podać |  | zakres +70°/-40° - 0 pkt.; zakres >+70°/-40° - 2 pkt.
116 | Dzielony segment nóg o długości min. 600 mm | TAK, podać |  | –
117 | Zakres regulacji segmentu nóg - góra/dół (sekcja dzielona) min. + 30° / -90° | TAK, podać |  | –
118 | Niezależna regulacja każdego z segmentów nóg | TAK, podać |  | –
119 | Manualna regulacja poziomego odchylenia każdego z segmentów nóg min. 85° | TAK, podać |  | –
120 | Segment zagłówka uchylnego o długości min. 250 mm | TAK, podać |  | –
121 | Zakres regulacji manualnej segmentu zagłówka - góra/dół min. + 25° / - 45° | TAK, podać |  | –
122 | Przechył boczny min. +/- 20° | TAK, podać |  | –
123 | Trendelenburg/ AntyTrendelenburg +30° / -30° (+/- 5˚) | TAK, podać |  | –
124 | Pozycje blatu względem kolumny: normalna i odwrotna (180°) | TAK, podać |  | –
125 | System zapobiegania kolizjom elementów ruchomych | TAK/NIE, podać |  | TAK – 10 pkt.; NIE – 0 pkt.
126 | Sterowanie wszystkimi funkcjami stołu (min. 18 funkcji) za pomocą pilota z podświetlanymi przyciskami | TAK, podać |  | –
127 | Wskaźniki na pilocie min.: Włączony/wyłączony Stół zablokowany/odblokowany Tryb pozycji odwrotnej Status naładowania akumulatora | TAK, podać |  | –
128 | Wskaźniki na pilocie min.: Osiągnięcie pozycji skrajnej ruchu segmentów | TAK/NIE, podać |  | TAK – 5 pkt.; NIE – 0 pkt.
129 | Automatyczna pozycja zerowa (wyrównywanie pozycji leża z poziomowaniem segmentów) dostępna z jednego przycisku na pilocie | TAK, podać |  | –
130 | Zaprogramowane automatyczne pozycje specjalne dostępne z jednego przycisku na pilocie min. „Flex” | TAK, podać |  | –
131 | Stopniowe/naprzemienne przemieszczanie poszczególnych segmentów w celu - bezpiecznego dla pacjenta - osiągnięcia docelowej zaprogramowanej pozycji segmentów (min. zerowa, „Flex”, Chair, Trendelenburg, odwrotny Trendelenburg) | TAK, podać |  | –
132 | Prowadnica kasety RTG na całej długości blatu | TAK, podać |  | –
133 | Przezierność blatu na całej długości | TAK, podać |  | –
134 | Szerokość okna RTG min. 400 mm | TAK, podać |  | –
135 | Długość okna RTG od strony stóp min. 800 mm | TAK, podać |  | 800 - 920 mm - 0 pkt.; >920 - 1100 mm - 1 pkt.; >1100 mm - 2 pkt.
136 | Długość okna RTG od strony głowy min. 840 mm | TAK, podać |  | 840 - 920 mm - 0 pkt.; >920 - 1000 mm - 1 pkt.; >1000 mm - 3 pkt.
137 | Całkowita długość blatu min. 2100 mm | TAK, podać |  | –
138 | Szerokość blatu z relingami max. 610 mm | TAK, podać |  | –
139 | Wymiary poprzeczne relingu 25 x 10 mm (+/-5%) | TAK, podać |  | –
140 | Średnica kół min. 80 mm | TAK, podać |  | –
141 | Blokowanie stołu za pomocą 4 wysuwanych stopek lub poprzez centralnie blokowane wszystkie kół, funkcje sterowane za pomocą pilota lub za pomocą centralnego hamulca kół znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej | TAK, podać |  | –
142 | Pilot awaryjny umieszczony na kolumnie stołu od strony głowy lub panel sterowania awaryjnego wbudowany w kolumnę, zlokalizowany w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie | TAK, podać |  | –
143 | Sterowanie manualne (hydrauliczne) wszystkimi podstawowymi funkcjami stołu (min. 12 funkcji) w przypadku awarii zasilania lub stół operacyjny z pilotem oraz awaryjnym panelem sterowania umieszczonym na kolumnie, a także z awaryjnym sterowaniem elektro-mechnicznym, umieszczonym w podstawie, służącym do sterowania podstawowymi funkcjami tj. regulacja wysokości, przechyłów bocznych i wzdłużnych oraz blokady stołu do podłoża lub stół z regulacją awaryjną za pomocą drugiego obwodu sterującego i z możliwością pracy z sieci 220 – 240V | TAK, podać |  | –
144 | Liczba akumulatorów układu zasilającego stół min. 2 | TAK, podać |  | –
145 | Średni czas pracy na akumulatorach min. 5 dni lub min. 100 operacji | TAK, podać |  | –
146 | Czas ładowania akumulatora do osiągnięcia pełnego naładowania max. 12 h | TAK, podać |  | –
147 | Klasa bezpieczeństwa I, urządzenie z wewnętrznym źródłem zasilania | TAK, podać |  | –
148 | Stopień ochrony obudowy stołu przed penetracją wody natryskiwanej min. IPX4 | TAK, podać |  | –
149 | Możliwość czyszczenia wszystkich powierzchni stołu ogólnodostępnymi środkami | TAK, podać |  | –
150 | Centralny hamulec (blokada podstawy stołu) | TAK, podać |  | –
Wyposażenie
151 | Podpórka pod rękę z materacem i opaską mocującą - łaczona ze stołem za pomocą zawiasu kulowego, umożliwiającego dowolną rotację podpórki po zwolnieniu jednego uchwytu znajdującego się na dystalnej częśći podpórki | TAK, podać |  | –
152 | Ekran anestezjologiczny | TAK, podać |  | –
153 | Pas do mocowania tułowia | TAK, podać |  | –
154 | Zacisk automatycznie blokowany do profili prostokątnych i kwadratowych do 20 x 20 mm; regulacje w krokach co min. 6 ° lub zatrzask automatyczny - 4 szt. | TAK, podać |  | –
155 | Podpory pod nogi typu Goepel - 1 komplet | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu dla całego pakietu II.
156 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne,wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ
157 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
158 | czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
159 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
160 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
161 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 10 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………….., dnia………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## P_III
Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do pakietu (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2018, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
2 | wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, zgodnie z §27 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą | TAK, dołączyć oświadczenie na etapie dostawy urządzeń (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
3 | wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury lub urządzenia oraz Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego wprowadzenie do prawidłowej obsługi urządzenia pozwalające na użytkowanie zgodnie z warunkami gwarancji, a w razie konieczności przeprowadzenia instruktażu personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat lub urządzenie musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w wersji polskiej i/lub angielskiej oraz w zestaw serwisowy (jeżeli Wykonawca posiada), zawierający pełną dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim do każdego z aparatów | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 9) kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, 10) Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)), 11) wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu. | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
Pakiet III
1 | Pełna kolumna do artroskopii stawów | Ilość sztuk: | 1
7 | nazwa produktu | podać |  | –
8 | model/typ | podać |  | –
9 | producent | podać |  | –
Endoskopowa kamera wysokiej rozdzielczości - 1 szt.
10 | Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki min. 1/3’’ wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS | TAK, podać |  | –
11 | Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w min. 3 programowalne przyciski | TAK, podać |  | 3 przyciski - 0 pkt.; >3 przyciski - 2 pkt.
12 | Klasa wodoszczelności głowicy kamery min. IPX6 | TAK, podać |  | IPX6 - 0 pkt.; ≥IPX7 - 3 pkt.
13 | Możliwość przypisania min. 2 funkcji każdemu przyciskowi (długie przyciśnięcie, krótkie przyciśnięcie) | TAK, podać |  | –
14 | Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (min. regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli) | TAK, podać |  | –
15 | Migawka automatyczna min.: 1/60 – 1/50 000 sekundy | TAK, podać |  | –
16 | Rozdzielczość kamery min. 1920x1080, progresywny skan obrazu | TAK, podać |  | –
17 | Praca konsoli kamery w min. trzech trybach wysokiej rozdzieleczości – 1920x1080p, 1280x1024p, 1280x720p umożliwiająca podłączenie odbiorników sygnału pracujących w innych rozdzielczościach niż kamera | TAK, podać |  | –
18 | System skanujący: w poziomie min. 60kHz, w pionie min. 50kHz | TAK, podać |  | –
19 | Możliwość płynnej regulacji nasycenia i temperatury barwowej koloru czerwonego i niebieskiego | TAK, podać |  | –
20 | Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja min. 8-stopniowa | TAK, podać |  | –
21 | wbudowane programy specjalistyczne min.: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, wziernik giętki, wziernikowanie macicy, laparoskopia, laser, mikroskop, standard | TAK, podać |  | –
22 | Konsola kamery wyposażona w min. 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość min. 1920x1080p) oraz min. jedno analogowe | TAK, podać |  | –
23 | Wyjścia cyfrowe DVI – 2szt. | TAK, podać |  | –
24 | Wyjście analogowe S-Video | TAK, podać |  | –
25 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia | TAK, podać |  | –
26 | Zoom cyfrowy min. 1,8x | TAK, podać |  | –
27 | Przyciski sterujące na głowicy kamery min. 3 | TAK, podać |  | –
28 | Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery | TAK, podać |  | –
29 | Współpraca urządzenia z głowicami wysokiej rozdzielczości do operacji jednoportowych | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
30 | Waga obiektywu max. 0,300 kg | TAK, podać |  | –
31 | Waga głowica kamery max. 0,800 kg | TAK, podać |  | –
32 | Waga konsoli kamery max. 8,0 kg | TAK, podać |  | –
33 | Przewód głowicy kamery, długość min. 3m | TAK, podać |  | –
34 | Wymiary konsoli kamery: 30 cm szer. x 10 cm wys. x 40 cm głęb. (+/-10%) | TAK, podać |  | –
Źródło światła LED - 1 szt.
35 | Moc żarówki LED max. 250W | TAK, podać |  | 250 W - 0 pkt.; <250 W - 1 pkt.
36 | Żywotność min. 50 000 godzin pracy | TAK, podać |  | 50 000 h - 0 pkt.; >50 000 h - 2 pkt.
37 | Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD | TAK, podać |  | –
38 | Wyświetlacz LCD wskazujący tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów. | TAK, podać |  | –
39 | Tryb gotowości | TAK, podać |  | –
40 | Menu urządzenia w języku polskim | TAK, podać |  | –
41 | Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia optyki od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta | TAK/NIE, podać |  | TAK - 4 pkt.; NIE - 0 pkt.
42 | Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów | TAK, podać |  | –
43 | Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery | TAK, podać |  | –
44 | Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą przycisków na głowicy kamery | TAK, podać |  | –
45 | Światłowód autoklawowalny, średnica min. 5 mm, długość min. 3 m | TAK, podać |  | –
46 | Zakres światłowodów min. od 2 mm do 6,5 mm | TAK, podać |  | –
Światłowód - 3 szt.
47 | Długość min. 3 m, średnica min. 5 mm, autoklawowalny | TAK, podać |  | –
48 | Przezroczysta osłona światłowodu w celu kontroli stanu światłowodu | TAK, podać |  | –
49 | Technologia wyłaczająca dopływ światła przy odłączeniu optyki od światłowodu | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
Adapter
50 | Adapter do optyk typu Stryker/Storz/Dyonics - 3 szt. | TAK, podać |  | –
Medyczny rejestrator cyfrowy - system zarządzania danymi
51 | Cyfrowy system zarządzania danymi | TAK, podać |  | –
52 | Uchylny dotykowy panel (min. 8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę | TAK, podać |  | –
53 | Wyświetlanie obrazu w obrazie (funkcja PIP), obrazu przy obrazie (PbP) | TAK, podać |  | –
54 | Możliwość wyświetlenia i ukrycia obrazu w trybie PIP za pomocą jednego przycisku | TAK/NIE, podać |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt.
55 | Możliwość nagrywania min. dwóch strumieni wideo: w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym | TAK, podać |  | –
56 | Personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji | TAK, podać |  | –
57 | Możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na ekranie głównym | TAK, podać |  | –
58 | Współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji | TAK, podać |  | –
59 | Lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika | TAK, podać |  | –
60 | Zapis dźwięku i komentarzy głosowych | TAK, podać |  | –
61 | Możliwość sterowania głosowego rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi podłączonymi do systemu | TAK, podać |  | –
62 | Możliwość sterowania rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi poprzez pilota | TAK, podać |  | –
63 | Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych | TAK, podać |  | –
64 | Obraz rozdzielczość min.: NTSC: 640 × 480, PAL: 768 × 576, XGA: 1024 × 768, SXGA: 1280 ×1024, High Definition 720: 1280 × 720, High Definition 1080: 1920 × 1080; Format min.: Bitmapa (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG) | TAK, podać |  | –
65 | Dźwięk min.: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego, wyjście głośników | TAK, podać |  | –
66 | Wejścia wideo min.: 2xS-Video, 1xsygnał kompozytowy: (NTSC) 720x480, (PAL) 720x576; 2xDVI, 2x RGBHV(przez złącza DVI-I), SXGA1280x1024, (XGA)1024x768, (720p)1280x720, (1080p)1920x1080 | TAK, podać |  | –
67 | Wyjścia wideo min.: 1xS-Video, 1x sygnału kompozytowego, 2xDVI i 2x RGBHV (poprzez złącza DVI-I) | TAK, podać |  | –
68 | Min. dwa niezależne kanały wideo: możliwość jednoczesnej rejestracji sygnałów z dwóch źródeł | TAK, podać |  | –
69 | Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo min.: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), płyta (CD lub DVD), pamięć USB, lokalizacje sieciowe | TAK, podać |  | –
70 | Możliwość uruchomienia transmisji: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć | TAK, podać |  | –
71 | Możliwość ustawienia min. trzech trybów prędkości transmisji strumienia | TAK, podać |  | –
72 | Możliwość nagrywania w formatach min.: MPEG 2, MPEG 4 (wysoka rozdzielczość) | TAK, podać |  | –
73 | Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie | TAK, podać |  | –
74 | Moduł obsługi DICOM | TAK, podać |  | –
75 | Pilot zdalnego sterowania urządzeniami | TAK, podać |  | –
76 | Możliwość głosowego sterowania urządzeniami | TAK, podać |  | –
77 | Wbudowany twardy dysk o pojemności min. 1Tb (zapis automatyczny) | TAK, podać |  | –
78 | Możliwość zapisania min. 200 przypadków | TAK, podać |  | 200 przypadków - 0 pkt.; >200 - 400 przypadków - 2 pkt.; >400 przypadków - 5 pkt.
79 | Obsługa sieci min.: Ethernet 10/100/1000 Mb/s | TAK, podać |  | –
80 | Obsługa sieci Wi-fi | TAK, podać |  | –
81 | Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM | TAK, podać |  | –
82 | Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego | TAK, podać |  | –
83 | Masa całkowita max.: 12 kg | TAK, podać |  | –
84 | Wymiary max.: 35 cm (szer.) × 45 cm (głęb.) × 20 cm (wys.) | TAK, podać |  | –
Medyczny monitor operatora - 1 szt.
85 | Rozdzielczość obrazu min. 1920x1080 | TAK, podać |  | –
86 | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panela wyświetlacza LCD: IPS-Alpha lub VA | TAK, podać |  | IPS-Apha - 4 pkt.; VA - 0 pkt.
87 | Przekątna ekranu min. 26”, ekran panoramiczny | TAK, podać |  | –
88 | Rozmiar plamki max.: 0,4 (poziom) × 0,4 (pion) mm | TAK, podać |  | –
89 | Jasność min.: 500 cd/m2 | TAK, podać |  | –
90 | Kontrast min.: 1400:1 | TAK, podać |  | –
91 | Maksymalna częstotliwość zegara pikselowego min.: 165 MHz | TAK, podać |  | –
92 | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna | TAK, podać |  | –
93 | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej min.: 3H | TAK, podać |  | –
94 | Min. 5 trybów skalowania obrazu | TAK, podać |  | –
95 | Wyświetlana ilość kolorów – min. 10 bitów (głębia koloru min.: 10 bitów (>1 miliarda kolorów) ) | TAK, podać |  | –
96 | Możliwość regulacji kolorów min.: czerwony, zielony, niebieski | TAK, podać |  | –
97 | Regulacja ustawień obrazu min.: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | TAK, podać |  | –
98 | Wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego przez urządzenie | TAK, podać |  | –
99 | Możliwość zablokowania przycisków | TAK, podać |  | –
100 | Synchronizacja min.: 2,5–5,0 Vpp | TAK, podać |  | –
101 | Oddzielny sygnał synchronizacji poziomej i pionowej | TAK, podać |  | –
102 | Wyświetlanie bieżącego formatu sygnału wejściowego | TAK, podać |  | –
103 | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | TAK, podać |  | –
104 | Regulacja min.: położenia, tła i czasu wyświetlania menu ekranowego | TAK, podać |  | –
105 | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | TAK, podać |  | –
106 | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) min. 9 specjalności | TAK, podać |  | –
107 | Min. 4 wbudowane efekty cyfrowe z podanych typów: PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu | TAK, podać |  | –
108 | Wejścia min.: DVI, VGA, 3G/HD/SD-SDI, C-Video/SOG, S-Video, Component/RGBs (Y/G, Pb/B, Pr/R, HS, VS) | TAK, podać |  | –
109 | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i min. 4 przyciski na panelu przednim | TAK, podać |  | –
110 | Zużycie energii max.: 70W | TAK, podać |  | –
111 | Wymiary: 650 mm× 450 mm × 85 mm (szerokość × wysokość × głębokość) (+/-10%) | TAK, podać |  | –
112 | Otwory montażowe standard typu VESA – 100 mm×100 mm (+/-10%) | TAK, podać |  | –
113 | Waga max.: 10 kg | TAK, podać |  | –
114 | Osłona monitora wykonana z plastiku ochraniająca matrycę - 1 szt. | TAK, podać |  | –
Bezprzewodowy monitor medyczny asystenta - 1 szt.
115 | Rozdzielczość obrazu min. 1920x1080 | TAK, podać |  | –
116 | Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panela wyświetlacza LCD: IPS-Alpha lub VA | TAK, podać |  | IPS-Apha - 4 pkt.; VA - 0 pkt.
117 | Przekątna ekranu min. 26”, ekran panoramiczny | TAK, podać |  | –
118 | Rozmiar plamki max.: 0,4 (poziom) × 0,4 (pion) mm | TAK, podać |  | –
119 | Maksymalna częstotliwość zegara pikselowego min.: 165 MHz | TAK, podać |  | –
120 | Dwustronna powłoka antyrefleksyjna | TAK, podać |  | –
121 | Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej min.: 3H | TAK, podać |  | –
122 | Min. 5 trybów skalowania obrazu | TAK, podać |  | –
123 | Wyświetlana ilość kolorów – min. 10 bitów (głębia koloru min.: 10 bitów (>1 miliarda kolorów) ) | TAK, podać |  | –
124 | Możliwość regulacji kolorów min.: czerwony, zielony, niebieski | TAK, podać |  | –
125 | Regulacja ustawień obrazu min.: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video | TAK, podać |  | –
126 | Możliwość zablokowania przycisków | TAK, podać |  | –
127 | Synchronizacja min.: 2,5–5,0 Vpp | TAK, podać |  | –
128 | Oddzielny sygnał synchronizacji poziomej i pionowej | TAK, podać |  | –
129 | Wyświetlanie bieżącego formatu sygnału wejściowego | TAK, podać |  | –
130 | Wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego przez urządzenie | TAK, podać |  | –
131 | Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora | TAK, podać |  | –
132 | Regulacja min.: położenia, tła i czasu wyświetlania menu ekranowego | TAK, podać |  | –
133 | Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) | TAK, podać |  | –
134 | Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) min. 9 specjalności | TAK, podać |  | –
135 | Min. 3 wbudowane efekty cyfrowe typu: PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie) | TAK, podać |  | –
136 | Metoda przesyłania sygnału, która nie pozwala na łączenie się z urządzeniami 802.11 i uniemożliwia takim urządzeniom uzyskanie dostępu do systemu | TAK, podać |  | –
137 | Obsługiwane sygnały min.: cyfrowy sygnał RGB, DVI, S-Video, C-Video/SOG, RS232 oraz USB | TAK, podać |  | –
138 | Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i min. 4 przyciski na panelu przednim | TAK, podać |  | –
139 | Gniazdo tokena do parowania monitora z nadajnikiem z przodu ekranu | TAK, podać |  | –
140 | Zużycie energii max.: 70W | TAK, podać |  | –
141 | Wymiary: 650 mm× 450 mm × 85 mm (szerokość × wysokość × głębokość) (+/-10%) | TAK, podać |  | –
142 | Otwory montażowe standard typu VESA – 100 mm×100 mm (+/-10%) | TAK, podać |  | –
143 | Waga max.: 10 kg | TAK, podać |  | –
144 | Osłona monitora wykonana z plastiku ochraniająca matrycę - 1 szt. | TAK, podać |  | –
Konsola nadajnika monitora bezprzewodowego - 1 szt.
145 | Wejście min. jedno złącze cyfrowego interfejsu wideo (DVI) min. 29-stykowe DVI-I | TAK, podać |  | –
146 | Wyjście min. jedno złącze cyfrowego interfejsu wideo (DVI) min. 29-stykowe DVI-I | TAK, podać |  | –
147 | Obsługiwane formaty wideo min.: 1920×1080 , 1280×1024 , 1280×720 | TAK, podać |  | –
148 | Możliwość obsługi trybu min.: PiP, PbP, Full Screen | TAK, podać |  | –
149 | Możliwość bezpiecznego przesyłania sygnału wideo bezpośrednio do min. dwóch monitorów bezprzewodowych | TAK, podać |  | do dwóch - 0 pkt.; do trzech i więcej - 3 pkt.
150 | W zestawie token umożliwiający parowanie konsoli z monitorem | TAK, podać |  | –
151 | Sygnał bezprzewodowy: Częstotliwość min.: 4,9–5,9 GHz, pasmo kanału: 20 MHz (+/-5%), przydział kanału: automatyczny wybór częstotliwości za pomocą funkcji wstępnego skanowania | TAK, podać |  | –
152 | Metoda przesyłania sygnału, która nie pozwala na łączenie się z urządzeniami 802.11 i uniemożliwia takim urządzeniom uzyskanie dostępu do systemu | TAK, podać |  | –
153 | Maksymalna moc wyjściowa sygnału min.: 10 mW | TAK, podać |  | –
154 | Wymiary max.: 35 cm szer. × 8 cm wys. × 45 cm gł. | TAK, podać |  | –
155 | Waga max.: 8 kg | TAK, podać |  | –
156 | Statyw do monitora - składający się z podstawy i wysięgnika z pneumatycznie regulowaną wysokością - 1 komplet | TAK, podać |  | –
Shaver artroskopowy - 3 szt.
157 | Uchwyt shavera automatycznie rozpoznawany przez konsolę | TAK, podać |  | –
158 | Zakres obrotów do 12000 obr/min | TAK, podać |  | –
159 | Oscylacje do 3000 cykli/min | TAK, podać |  | –
160 | Programowalne przyciski sterujące na uchwycie | TAK, podać |  | –
161 | Mocowanie ostrzy w systemie zatrzaskowym | TAK, podać |  | –
162 | Zakres regulacji siły ssania 0-100% | TAK, podać |  | –
163 | Obrotowy króciec kanału ssania | TAK, podać |  | –
164 | Napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania | TAK, podać |  | –
165 | Wyposażony w silnik bezszczotkowy | TAK, podać |  | –
166 | Urządzenie wodoodporne, zabezpieczenie wtyku elektrycznego dedykowanym zamknięciem | TAK, podać |  | –
167 | Możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK, podać |  | –
168 | Kaseta sterylizacyjna na shaver | TAK, podać |  | –
Konsola do shavera i waporyzacji - 1 szt.
169 | Częstotliwość pracy generatora RF: 200kHz (+/-5%) | TAK, podać |  | –
170 | Moc cięcia (CUT) zakres pracy min. 30W - 380W, min. 11 poziomów mocy | TAK, podać |  | –
171 | Funkcja modulacji siły cięcia | TAK, podać |  | –
172 | Maksymalna moc wyjściowa koagulacji (COAG) min. 120W, min. 3 poziomy mocy | TAK, podać |  | –
173 | Średnica elektrod: 2.5/3.5/4.0mm (+/-5%) | TAK, podać |  | –
174 | Obsługiwane przez konsolę elektrody z ręcznym sterowaniem | TAK, podać |  | –
175 | Elektrody jednoczęściowe | TAK, podać |  | –
176 | Elektrody z wbudowanym przewodem sterującym (długość min. 3 m), automatycznie rozpoznawane przez konsolę | TAK, podać |  | –
177 | Dostępne elektrody do małych stawów oraz do artroskopii biodra (długość 180 mm (+/-5%)) | TAK, podać |  | –
178 | Możliwość wyginania elektrod w zakresie 0-45° (±7°) | TAK, podać |  | –
179 | System rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody – minimalizacja uszkodzeń optyk artroskopowych przez działającą elektrodę | TAK, podać |  | –
180 | Możliwośc podłączenia shavera artroskopowego | TAK, podać |  | –
181 | Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsolę - dobór optymalnych nastaw | TAK, podać |  | –
182 | Jednorazowe ostrza shavera o średnicach kodowanych kolorem uchwytu ostrza w zakresie 2.0 - 5.5mm - automatycznie rozpoznawane przez konsolę (technologia RFID) | TAK, podać |  | –
183 | Możliwowść pracy z przełącznikiem nożnym - przełącznik nożny w zestawie | TAK, podać |  | –
184 | Komunikaty o błędach i usterkach wyświetlane na panelu przednim urządzenia | TAK, podać |  | –
185 | Programowanie profili użytkowników – indywidualne ustawienia parametrów pracy elektrod, shavera i sterownika nożnego | TAK, podać |  | –
186 | Urządzenie wyposażone w gniazdo USB umożliwiające aktualizację programów użytkownika | TAK, podać |  | –
Pompa artroskopowa - 1 szt.
187 | Pompa min. dwurolkowa, rolki napływu i odpływu ukryte wewnątrz urządzenia, zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem | TAK, podać |  | –
188 | Menu pompy w języku polskim | TAK, podać |  | –
189 | Możliwość pracy w torze napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/odpływu (dwutorowym) | TAK, podać |  | –
190 | Dreny w postaci szybko montowanych kaset | TAK, podać |  | –
191 | Dreny kodowane kolorami osobno dla toru napływu i odpływu | TAK, podać |  | –
192 | Możliwość podłączenia jednoczesnego kaniuli, shavera i elektrody do waporyzacji za pomocą dedykowanych i opisanych drenów | TAK, podać |  | –
193 | Możliwość podłączenia kaset dziennych | TAK, podać |  | –
194 | Kolorowy ekran dotykowy, kąt widzenia min. 168 stopni, przekątna min. 6,5 cala, rozdzielczość min. 640 x 480, skala kolorów min. 16-bit | TAK, podać |  | –
195 | Możliwość podłączenia przełącznika ręcznego lub przełącznika nożnego | TAK, podać |  | –
196 | Możliwość konfigurowania indywidualnych profili użytkowników | TAK, podać |  | –
197 | Min. 4 prekonfgurowane programy stawowe: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, małe stawy | TAK, podać |  | –
198 | Brak konieczności każdorazowej kalibracji pompy dzięki możliwości wyboru prekonfigurowanych kombinacji osprzętu (optyki i płaszcza) | TAK, podać |  | –
199 | Funkcja pozwalająca na zmianę typu używanego osprzętu w trakcie zabiegu bez konieczności kalibracji pompy | TAK, podać |  | –
200 | Zakres ciśnienia min.: 0-150mmHg z możliwością regulacji co min. 5 mmHg | TAK, podać |  | –
201 | Dokładność pomiaru ciśnienie ≤ 1% | TAK, podać |  | –
202 | Możliwość zintegrowania pompy z shaverem, waporyzatorem | TAK, podać |  | –
203 | Przepływ 0-100% z możliwością regulacji co min. 10% | TAK, podać |  | –
204 | Funkcja opróżniania stawu | TAK, podać |  | –
205 | Możliwość podłączenia zasilania min. dwóch dodatkowych urządzeń medycznych z konsoli pompy za pomocą min. 2 gniazd wyjścia zasilania sieciowego AC 240V | TAK, podać |  | –
Optyka artroskopowa - 1 szt.
206 | Optyka artroskopowa 4.0mm/30º, 165mm długości (+/-5%), szafirowa soczewka na dystalnym zakończeniu; łączenia laserowe zapewniające długą żywotność optyki, wyposażona w 3 adaptery umożliwiające podłączenie światłowodów różnych firm (m.in. Storz, Stryker, Wolf, ACMI), szafirowa soczewka na końcu dystalnym oraz okular optyki zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego, w komplecie pasta polerska do czyszczenia czoła optyki, autoklawowalna, długość robocza optyki 165 mm (+/-5%). W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem optyki całość zapakowana fabrycznie w opakowaniu kartonowym wyłożonym pianką z wyprofilowanymi miejscami na elementy składowe zestawu | TAK, podać |  | –
207 | Kaniula artroskopowa, średnica 5,8 mm, wyposażona w 2 zawory obrotowe, obturator ołówkowy do kaniuli | TAK, podać |  | –
208 | Kaseta sterylizacyjna do dwóch optyk artroskopowych | TAK, podać |  | –
Optyka artroskopowa - 1 szt.
209 | Optyka artroskopowa 4.0mm/30º, 140 mm długości (+/-5%), szafirowa soczewka na dystalnym zakończeniu; łączenia laserowe zapewniające długą żywotność optyki, wyposażona w 3 adaptery umożliwiające podłączenie światłowodów różnych firm (m.in. Storz,Stryker, Wolf, ACMI), szafirowa soczewka na końcu dystalnym oraz okular optyki zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego, w komplecie pasta polerska do czyszczenia czoła optyki, autoklawowalna, długość robocza optyki 140 mm (+/-5%). W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem optyki całość zapakowana fabrycznie w opakowaniu kartonowym wyłożonym pianką z wyprofilowanymi miejscami na elementy składowe zestawu | TAK, podać |  | –
210 | Kaniula artroskopowa, średnica 6,5 mm, przepływ ciągły, 2 zawory obrotowe, obturator ołówkowy do kaniuli | TAK, podać |  | –
211 | Kaseta sterylizacyjna do dwóch optyk artroskopowych | TAK, podać |  | –
Optyka artroskopowa - 1 szt.
212 | Optyka artroskopowa 2.7mm/30º, 120 mm długości (+/-5%), szafirowa soczewka na dystalnym zakończeniu; łączenia laserowe zapewniające długą żywotność optyki, wyposażona w 3 adaptery umożliwiające podłączenie światłowodów różnych firm (Storz,Stryker, Wolf, ACMI), szafirowa soczewka na końcu dystalnym oraz okular optyki zabezpieczone osłonkami z tworzywa sztucznego, w komplecie pasta polerska do czyszczenia czoła optyki, autoklawowalna, długość robocza optyki 120 mm (+/-5%). W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem optyki całość zapakowana fabrycznie w opakowaniu kartonowym wyłożonym pianką z wyprofilowanymi miejscami na elementy składowe zestawu | TAK, podać |  | –
213 | Kaniula artroskopowa, średnica 4mm, wyposażona w 2 zawory obrotowe, obturator ołówkowy do kaniuli | TAK, podać |  | –
214 | Kaseta sterylizacyjna do dwóch optyk artroskopowych | TAK, podać |  | –
Narzędzia artroskopowe
215 | Narzędzia artroskopowe 2.7 mm lub 3.4 mm do wyboru przez Zamawiającego z katalogu na etapie realizacji zamówienia - 16 szt. | TAK, podać |  | –
216 | Wszystkie narzędzia wielorazowe, jednoczęściowe. Średnica 2,7 mm (mikronożyczki), oraz 3,4 mm (pozostałe), z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), autoklawowalne w min. 134 st. C | TAK, podać |  | –
217 | Haczyk artroskopowy 5 mm - 2 szt. | TAK, podać |  | –
218 | Taca sterylizacyjna na 12 elementów zestawu - 2 szt. | TAK, podać |  | –
Wózek aparaturowy - 1 szt.
219 | Wózek aparaturowy z atestem medycznym | TAK, podać |  | –
220 | Jezdny z uchwytem do przemieszczania i blokadą kół | TAK, podać |  | –
221 | Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max. 45 cm | TAK, podać |  | –
222 | Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami | TAK, podać |  | –
223 | W komplecie/ zestawie: - uchwyt do światłowodu - uchwyt na głowicę kamery - możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka - wieszak na worki z płynem do irygacji - możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka - możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy | TAK, podać |  | –
224 | Ramię wózka umieszczone centralnie, sprężyste 300/350 mm (+/-5%) | TAK, podać |  | –
225 | Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka | TAK, podać |  | –
2 | Napęd ortopedyczny do urazów | Ilość sztuk: | 1
226 | nazwa produktu | podać |  | –
227 | model/typ | podać |  | –
228 | producent | podać |  | –
229 | Napęd ortopedyczny do urazów | TAK, podać |  | –
Piła oscylacyjna endoprotezoplastyczna- 1 szt.
230 | Tryby pracy min. 2: - w zakresie min. 0÷10 000 cykli/min, - w zakresie min. 0÷12 000 cykli/min | TAK, podać |  | –
231 | Skok ostrza (wychylenie kątowe) min. 5˚ | TAK, podać |  | –
232 | Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w min. 8 pozycjach (4 płaszczyzny), co min. 45˚ (0 - 360˚) | TAK, podać |  | –
233 | Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek, adapterów i ostrzy, bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK, podać |  | –
234 | Możliwość zasilania napędów akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi | TAK, podać |  | –
235 | Płynna regulacja ruchu obrotowego/oscylacyjnego | TAK, podać |  | –
236 | Metalowa obudowa napędów w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych | TAK, podać |  | –
237 | Silniki napędów sterowane elektronicznie o mocy znamionowej min. 200W z ograniczeniem prądowym mocy maksymalnej 600W | TAK, podać |  | –
238 | Silniki bezszczotkowe - nie wymagające konserwacji i smarowania | TAK, podać |  | –
239 | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | TAK, podać |  | –
240 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | TAK, podać |  | –
241 | Akumulatory dołączane od dołu rękojeści napędu | TAK, podać |  | –
242 | Metody sterylizacji m.in..: autoklaw, tlenek etylenu (ETO), plazma | TAK, podać |  | –
243 | Klasa ochronna obudowy IPX9 | TAK, podać |  | –
244 | Waga max. 1,20 kg | TAK, podać |  | –
245 | Kompatybilność z nasadkami oraz bateriami | TAK, podać |  | –
Piła oscylacyjna precyzyjna – 1 szt.
246 | Tryby pracy min. 2: - w zakresie min. 0÷12 000 cykli/min, - w zakresie min. 0÷16 000 cykli/min | TAK, podać |  | –
247 | Skok ostrza (wychylenie kątowe) min. - 12˚ | TAK, podać |  | –
248 | Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w min. 8 pozycjach (4 płaszczyzny), co min. 45˚ (0-360˚) | TAK, podać |  | –
249 | Zatrzaskowy montaż akumulatorów i ostrzy, bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK, podać |  | –
250 | Możliwość zasilania napędów akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi | TAK, podać |  | –
251 | Płynna regulacja ruchu obrotowego/oscylacyjnego | TAK, podać |  | –
252 | Metalowa obudowa napędów w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych | TAK, podać |  | –
253 | Silniki napędów sterowane elektronicznie o mocy znamionowej min. 200W z ograniczeniem prądowym mocy maksymalnej 600W | TAK, podać |  | –
254 | Silniki bezszczotkowe - nie wymagające konserwacji i smarowania | TAK, podać |  | –
255 | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | TAK, podać |  | –
256 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | TAK, podać |  | –
257 | Akumulatory dołączane od dołu rękojeści napędu | TAK, podać |  | –
258 | Metody sterylizacji m.in..: autoklaw, tlenek etylenu (ETO), plazma | TAK, podać |  | –
259 | Klasa ochronna obudowy IPX9 | TAK, podać |  | –
260 | Waga max. 1,20 kg | TAK, podać |  | –
261 | Kompatybilność z nasadkami oraz bateriami | TAK, podać |  | –
Napęd wiertarski endoprotezoplastyczny - 1 szt.
262 | Obroty wiercenia lewo/prawo/oscylacja | TAK, podać |  | –
263 | Wybór między wiertarskim a wolnoobrotowym trybem pracy przełacznikiem w napędzie | TAK, podać |  | –
264 | Obroty wiercenia min. 0÷1200 obr/min na wszystkich nasadkach | TAK, podać |  | –
265 | Obroty frezowania min. 0÷270 obr/min na wszystkich nasadkach | TAK, podać |  | –
266 | Maksymalny moment obrotowy min. 4.5Nm w trybie wiertarskim | TAK, podać |  | –
267 | Maksymalny moment obrotowy min. 17.5Nm w trybie frezowania | TAK, podać |  | –
268 | Kaniulacja wzdłuż osi napędu: 4.25mm (+/-5%) | TAK, podać |  | –
269 | Dwa przyciski do uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz oscylacyjny tryb pracy (wciśnięte dwa przyciski) | TAK, podać |  | –
270 | Waga max. 1.20 kg | TAK, podać |  | –
271 | Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek, adapterów bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK, podać |  | –
272 | Możliwość zasilania napędów akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi | TAK, podać |  | –
273 | Metalowa obudowa napędów w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych | TAK, podać |  | –
274 | Silniki napędów sterowane elektronicznie o mocy znamionowej min. 250W z ograniczeniem prądowym mocy maksymalnej 600W | TAK, podać |  | –
275 | Silniki bezszczotkowe - nie wymagają konserwacji i smarowania | TAK, podać |  | –
276 | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie) | TAK, podać |  | –
277 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | TAK, podać |  | –
278 | Akumulatory dołączane od dołu rękojeści napędu | TAK, podać |  | –
279 | Metody sterylizacji m.in..: autoklaw, tlenek etylenu (ETO), plazma | TAK, podać |  | –
280 | Klasa ochronna obudowy IPX9 | TAK, podać |  | –
281 | Kompatybilność z nasadkami oraz bateriami | TAK, podać |  | –
Nasadka do drutów Kirschnera 0.7-2.0 mm- 1 szt.
282 | Prędkość obrotowa min.: 270/1200 obr./min.; moment obrotowy min.: 4.5 Nm / 17.5 Nm. Moment oraz prędkość obrotowa regulowane pokrętłem na rękojeści wiertarskiej. | TAK, podać |  | –
283 | Nasadka kompatybilna z napędami | TAK, podać |  | –
Nasadka do drutów Kirschnera 2.0 mm- 3.2 mm - 1 szt.
284 | Prędkość obrotowa min.: 270/1200 obr./min.; moment obrotowy min.: 4.5Nm / 17.5 Nm. Moment oraz prędkość obrotowa regulowane pokrętłem na rękojeści wiertarskiej. | TAK, podać |  | –
285 | Nasadka kompatybilna z napędami | TAK, podać |  | –
Nasadka typu Jacobs z kluczykiem - 1 szt.
286 | Nasadka typu Jacobs z kluczem w zakresie min. 0 - 6,35 mm | TAK, podać |  | –
287 | Prędkość obrotowa min.: 270/ 1200 obr./min.; moment obrotowy min.: 4.5Nm / 17.5 Nm. Moment oraz prędkość obrotowa regulowane pokrętłem na rękojeści wiertarskiej. | TAK, podać |  | –
288 | Nasadka kompatybilna z napędami | TAK, podać |  | –
Nasadka typu Hudson/Modified Trinkle - 1 szt.
289 | Prędkość obrotowa min.: 270/ 1200 obr./min.; moment obrotowy min.: 4.5Nm / 17.5 Nm. Moment oraz prędkość obrotowa regulowane pokrętłem na rękojeści wiertarskiej. | TAK, podać |  | –
290 | Nasadka kompatybilna z napędami | TAK, podać |  | –
Baterie - 4 szt.
291 | Typ ogniw akumulatorów niesterylnych: Li-Ion | TAK, podać |  | –
292 | Napięcie wyjściowe min.: 9.0V | TAK, podać |  | –
293 | Pojemność min.: 20 Wh | TAK, podać |  | –
294 | Waga max.: 0.4 kg | TAK, podać |  | –
295 | Baterie kompatybilne z rękojeściami | TAK, podać |  | –
Pojemnik sterylny na baterię - 3 szt.
296 | Pojemnik przeznaczony do sterylizacji | TAK, podać |  | –
297 | Pojemnik kompatybilny z rękojeściami | TAK, podać |  | –
Kaseta sterylizacyjna z tacą - 1 szt.
298 | Metalowa kaseta z tacą na min. 3 napędy - 1 szt. | TAK, podać |  | –
3 | Napęd ortopedyczny do urazów | Ilość sztuk: | 1
299 | nazwa produktu | podać |  | –
300 | model/typ | podać |  | –
301 | producent | podać |  | –
Rękojeść napędu do nasadek szybkoobrotowych, wiertarskich i frezarskich – 1 szt.
302 | Konstrukcja modularna, lekka obudowa wykonana z aluminium Silnik bezszczotkowy, nie wymaga smarowania rękojeści ani nasadek. Płynna regulacja prędkości obrotowej. Obroty prawo lewo, oscylacja | TAK, podać |  | –
303 | Zakres obrotów: - wiercenie min. 0-1500 obr/min - rozwiertak min. 0-500 obr/min - nasadka szybkoobrotowa min. 30000 obr/min | TAK, podać |  | –
304 | Kaniulacja maksymalna min. 4,25 mm | TAK, podać |  | –
305 | Maksymalny moment obrotowy: - wiercenie min. 3,3 Nm - rozwiercanie min. 15,7 Nm - moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek | TAK, podać |  | –
306 | Komora na akumulatory zamykana zatrzaskowo (zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkową blokadą), uszczelniona. Możliwość zasilania akumulatorami sterylnymi oraz niesterylnymi | TAK, podać |  | –
307 | System wielofunkcyjny współpracującymi z różnorodnymi nasadkami | TAK, podać |  | –
308 | Metody sterylizacji m.in..: autoklaw, tlenek etylenu (ETO), plazma | TAK, podać |  | –
309 | Waga max. 0,80 kg | TAK, podać |  | –
310 | Napęd kompatybilny z bateriami z zestawu ortopedycznego, nasadkami, bateriami oraz ładowarkami | TAK, podać |  | –
Nasadka typu Jacobs - 1 szt.
311 | Nasadka typu Jacobs z kluczem w zakresie min. 0 - 6,35mm – do każdego rodzaju wierteł, drutów Kirschnera, śrub Schanza itp. | TAK, podać |  | –
312 | Prędkość obrotowa min.: 1500 obr./min.; moment obrotowy min.: 3,3 Nm | TAK, podać |  | –
Nasadka do drutów Kirschnera - 1 szt.
313 | Nasadka do drutów Kirschnera 0 średnicy w zakresie min. od 0,7 – 1,8 mm (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji) | TAK, podać |  | –
314 | Prędkość obrotowa min.: 1500 obr./min.; moment obrotowy min.: 3,3 Nm | TAK, podać |  | –
Nasadka do drutów Kirschnera- 1 szt.
315 | Nasadka do drutów Kirschnera o średnicy w zakresie min. od 2,0 – 3,2 mm. (mocowanie bez użycia klucza, płynna zmiana kaniulacji) | TAK, podać |  | –
316 | Prędkość obrotowa min.: 1500 obr./min.; moment obrotowy min.: 3,3 Nm | TAK, podać |  | –
Nasadka typu małe AO- 1 szt.
317 | Prędkość obrotowa min.: 1500 obr./min.; moment obrotowy min.: 3,3 Nm | TAK, podać |  | –
Nasadka typu duże AO wolnoobrotowa- 1 szt.
318 | Prędkość obrotowa min.: 300 obr./min.; moment obrotowy min.: 15,7 Nm | TAK, podać |  | –
Ładowarka 4-stanowiskowa - 1 szt.
319 | Możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania do czterech akumulatorów | TAK, podać |  | –
320 | Elektroniczna kontrola procesu testowania, ładowania i rozładowania | TAK, podać |  | –
321 | Ekran informacyjny (dla każdego modułu ładowania akumulatora) | TAK, podać |  | –
322 | Wskaźniki świetlne - lampki kontrolne | TAK, podać |  | –
323 | Czas trwania sekwencji ładowania pojedynczego akumulatora w zakresie min.: 5 – 75 min. | TAK, podać |  | –
324 | Opcja rozładowywania (kondycjonowania) zestawu baterii | TAK, podać |  | –
325 | Ładowarka kompatybilna z bateriami do zestawów endoprotezoplastycznego oraz traumatologicznego | TAK, podać |  | –
326 | Możliwość podłączenia ładowarki do sieci LAN i przesyłania danych diagnostycznych do serwisu producenta | TAK/NIE, podać |  | TAK - 6 pkt.; NIE - 0 pkt.
Baterie niesterylne małe - 2 szt.
327 | Baterie Akumulator o napięciu min.: 9.0V | TAK, podać |  | –
328 | Typ ogniw akumulatorów: Li-Ion | TAK, podać |  | –
329 | Pojemność min.: 10 Wh kompatybilny z nakładką do sterylnego wkładania akumulatora do rękojeści napędu | TAK, podać |  | –
330 | Waga max.: 0.3 kg | TAK, podać |  | –
331 | Bateria kompatybilna z rękojeściami | TAK, podać |  | –
332 | Puszka na baterie niesterylne małe– 1 szt. | TAK, podać |  | –
333 | Puszka kompatybilna z rękojeściami | TAK, podać |  | –
Kaseta sterylizacyjna z tacą - 1 szt.
334 | Kaseta sterylizacyjna z tacą - 1 szt. | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu dla całego pakietu III.
335 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne,wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ
336 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
337 | czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
338 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
339 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
340 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 10 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………….., dnia………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## P_IV
Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do pakietu (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2018, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
2 | wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, zgodnie z §27 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą | TAK, dołączyć oświadczenie na etapie dostawy urządzeń (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
3 | wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury lub urządzenia oraz Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego wprowadzenie do prawidłowej obsługi urządzenia pozwalające na użytkowanie zgodnie z warunkami gwarancji, a w razie konieczności przeprowadzenia instruktażu personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat lub urządzenie musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w wersji polskiej i/lub angielskiej oraz w zestaw serwisowy (jeżeli Wykonawca posiada), zawierający pełną dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim do każdego z aparatów | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 9) kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, 10) Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)), 11) wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu. | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
Pakiet IV
1 | Zestaw mikrochirurgii krtani | Ilość sztuk: | 1
7 | nazwa produktu | podać |  | –
8 | model/typ | podać |  | –
9 | producent | podać |  | –
10 | Zestaw mikrochirurgii krtani | TAK, podać |  | –
Instrumentarium - dopuszcza się zaoferowanie wymiarów +/- 5% od poniższych |  |  |  | –
11 | Laryngoskop operacyjny KLEINSASSER, dla dorosłych, rozmiar duży, dł. 17 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
12 | Laryngoskop operacyjny KLEINSASSER, dla dorosłych, rozmiar średni, dł. 17 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
13 | Laryngoskop operacyjny KLEINSASSER, do trudnych przypadków, rozmiar mały, długość 18 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
14 | Źródło światła LED lub halogen - 1 szt. | TAK, podać |  | LED - 4 pkt.; halogen - 0 pkt.
15 | Światłowód sztywny, do oświetlania dystalnego, długość 14 cm do zastosowania z laryngoskopami -2 szt. | TAK, podać |  | –
16 | Podpórka piersiowa i uchwyt laryngoskopu GÖTTINGEN, do zastosowania z oferowanymi laryngoskopami -1 szt. | TAK, podać |  | –
17 | Ochraniacz na zęby, plastikowy, autoklawowalny -5 szt. | TAK, podać |  | –
18 | Imadło KLEINSASSER, bransze proste, ząbkowane, rozmiar 1,8x3,5 cm, długość robocza 23 cm, uchwyt z zapinką -1 szt. | TAK, podać |  | –
19 | Kleszcze biopsyjne KLEINSASSER, bransze owalne, jedna ruchoma, rozmiar 3 x 4 mm, długość robocza 23 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
20 | Nożyczki KLEINSASSER, proste, dł. rob. 23 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
21 | Kleszcze KLEINSASSER typu aligator, bransze proste; uchwyt bez zapinki, długość robocza 23 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
22 | Nożyczki KLEINSASSER, zagięte 45°, długość robocza 23 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
23 | Nożyczki KLEINSASSER, zakrzywione w prawo, długość robocza 23 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
24 | Nożyczki KLEINSASSER, zakrzywione w lewo, długość robocza 23 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
25 | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze proste, miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm; długość robocza 23 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
26 | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzyw. do góry, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
27 | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzywione w prawo, miseczki 2 mm; długość robocza 23 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
28 | Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzyw. w lewo, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
29 | Uchwyt, do zastosowania z instrumentami do mikrochirurgii krtani -1 szt. | TAK, podać |  | –
30 | Haczyk do mikrochirurgii krtani, tępo zakończony, długość robocza 23 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
31 | Haczyk do mikrochirurgii krtani, ostro zakończony, długość robocza 23 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
32 | Spychacz węzłów do mikrochirurgii krtani, długość robocza 23 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
33 | Igła do mikrochirurgii krtani, zakrzywiona w lewo, długość robocza 23 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
34 | Igła do mikrochirurgii krtani, zakrzywiona w prawo, długość robocza 23 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
35 | Nóż do mikrochirurgii krtani, sierpowaty, ostro zakończony, długość robocza 23 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
36 | Nóż do mikrochirurgii krtani, zakrzywiony, okrągły, w kształcie kija golfowego, długość robocza 23 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
37 | Nóż do mikrochirurgii krtani, prosty, owalny, długość robocza 23 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
38 | Elewator do mikrochirurgii krtani, z kanałem ssącym, długość robocza 23 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
39 | Rurka ssąca KLEINSASSER, średnica zewnętrzna 2,5 mm, długość robocze 23 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
40 | Igła iniekcyjna KLEINSASSER, prosta, z LUER-Lock, długość robocza 23 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
41 | Rurka ssąco-koagulacyjna KLEINSASSER, średnica zewnętrza 3 mm, długość robocza 26 cm -1 szt. | TAK, podać |  | –
42 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów - min. 2 szt. | TAK, podać |  | 2 szt. - 0 pkt.; 3 i 4 szt. - 3 pkt.
Warunki gwarancji i serwisu
43 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne,wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ
44 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
45 | czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
46 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
47 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
48 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 10 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………….., dnia………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## P_V
Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do pakietu (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2018, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
2 | wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, zgodnie z §27 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą | TAK, dołączyć oświadczenie na etapie dostawy urządzeń (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
3 | wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury lub urządzenia oraz Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego wprowadzenie do prawidłowej obsługi urządzenia pozwalające na użytkowanie zgodnie z warunkami gwarancji, a w razie konieczności przeprowadzenia instruktażu personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat lub urządzenie musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w wersji polskiej i/lub angielskiej oraz w zestaw serwisowy (jeżeli Wykonawca posiada), zawierający pełną dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim do każdego z aparatów | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 9) kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, 10) Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)), 11) wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu. | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
Pakiet V
1 | Wózek transportowy | Ilość sztuk: | 7
7 | nazwa produktu | podać |  | –
8 | model/typ | podać |  | –
9 | producent | podać |  | –
10 | Wózek min. 3-sekcyjny z hydrauliczną regualcją wysokości w zakresie min. 600-880 mm | TAK, podać |  | –
11 | Szerokość powierzchni dla pacjenta min. 620 mm | TAK, podać |  | –
12 | Szerokość całkowita wózka min. 755 mm | TAK, podać |  | –
13 | Długość całkowita wózka max. 2210 mm | TAK, podać |  | –
14 | Waga wózka max. 145 kg | TAK, podać |  | –
15 | Bezpieczne obciążenie robocze min. 235kg | TAK, podać |  | 235 - 250 kg - 0 pkt.; >250 - 270 kg - 2 pkt.; >270 kg - 8 pkt.
16 | Zakres nachylenia płaszczyzny poziomej - pozycja Trendelenbura min. 12° | TAK, podać |  | 12° - 0 pkt.; >12° - 2 pkt.
17 | Zakres nachylenia płaszczyzny poziomej - pozycja anty-Trendelenburga min. 12° | TAK, podać |  | 12° - 0 pkt.; >12° - 2 pkt.
18 | Regulacja nachylenia segmentu oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie min. 0–70° | TAK, podać |  | –
19 | Min. jednostronna nożna regulacja wysokości i nachylenia leża (pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga) | TAK, podać |  | –
20 | Nożny przycisk bezpieczeństwa pozycji Trendelenburga przy górnym szczycie wózka lub regulacja pozycji Trendelenburga za pomocą min. jednej dźwigni nożnej | TAK, podać |  | –
21 | Ergonomiczne uchwyty do pchania i ciągnięcia | TAK, podać |  | –
22 | Platforma materaca przezierna dla promieni rtg i/lub współpraca z aparatem z ramieniem C | TAK, podać |  | –
23 | Antystatyczne koła o średnicy min. 125 mm | TAK, podać |  | –
24 | Centralny system hamulca/ sterowania — aktywacja w 4 narożnikach lub jeden hamulec centralny | TAK, podać |  | –
25 | Składany statyw do kroplówki | TAK, podać |  | –
26 | Zintegrowane opuszczane barierki boczne ze stali nierdzewnej | TAK, podać |  | –
27 | Pojemnik/miejsce na butlę gazów medycznych (rozmiary min. 2,5 l) | TAK, podać |  | –
28 | Uchwyty do aparatu tlenowego/ aparatu do odsysania | TAK, podać |  | –
29 | Uchwyt na kartę informacyjną | TAK, podać |  | –
30 | Materac o wysokości min. 80 mm | TAK, podać |  | –
31 | Pasy bezpieczeństwa - komplet do 4 szt. wózków | TAK, podać |  | –
32 | Nakładki na barierki boczne | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
33 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne,wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ
34 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
35 | czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
36 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
37 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
38 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 10 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………….., dnia………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## P_VI
Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do pakietu (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2018, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
2 | wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, zgodnie z §27 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą | TAK, dołączyć oświadczenie na etapie dostawy urządzeń (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
3 | wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury lub urządzenia oraz Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego wprowadzenie do prawidłowej obsługi urządzenia pozwalające na użytkowanie zgodnie z warunkami gwarancji, a w razie konieczności przeprowadzenia instruktażu personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat lub urządzenie musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w wersji polskiej i/lub angielskiej oraz w zestaw serwisowy (jeżeli Wykonawca posiada), zawierający pełną dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim do każdego z aparatów | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 9) kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, 10) Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)), 11) wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu. | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
Pakiet VI
1 | Wózek/szafka reanimacyjny | Ilość sztuk: | 2
7 | nazwa produktu | podać |  | –
8 | model/typ | podać |  | –
9 | producent | podać |  | –
10 | Wózek składający się z konstrukcji bazowej- szafki na podstawie przejezdnej z blatem górnym | TAK, podać |  | –
11 | Wózek wyposażony w elementy wewnętrzne w skład których wchodzą: - szuflada duża o wysokości 250 mm- min. 1 szt. - szuflada średnia o wysokości 150 mm- min. 2 szt. Tolerancja wymiarowa +/- 50 mm | TAK, podać |  | –
12 | Wózek przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
13 | Wózek wykonany z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej lub konstrukcja (kolumny, ściany boczne i tylna) z nierdzewnych aluminiowych paneli | TAK, podać |  | –
14 | Górny blat wykonany z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej - odporny na środki dezynfekujące używane w szpitalach. Wymiary blatu dostosowane do wymiarów gabarytowych wózka | TAK, podać |  | –
15 | Wymiary gabarytowe wózka (szerokość x głębokość x wysokość) 850 x 600 x 1050 mm (+/-100 mm) | TAK, podać |  | –
16 | Wózek posiadający centralną blokadę wszystkich szuflad | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
17 | 4 Koła o średnicy min. 100 [mm] w tym minimum jedno z blokadą – koła niebrudzące podłoża | TAK, podać |  | –
18 | Po bokach zamontowane uniwersalne szyny montażowe o długość min. 350 mm wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej lub inny system montażu dodatkowego wyposażenia | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt.; NIE - 0 pkt.
19 | Kolor min. szuflad do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów - min. 5 | TAK, podać |  | –
Wyposażenie dla 1 szt. |  |  |  | –
20 | Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady – 1 kpl. | TAK |  | –
21 | Ssak elektryczny o pojemności w zakresie min. 1-3l - 1 szt. | TAK |  | –
22 | Wieszak na kroplówki 1 szt. | TAK |  | –
23 | Deska reanimacyjna mocowana z tyłu wózka lub wysuwana spod blatu | TAK |  | –
24 | Uchwyt na butlę z tlenem | TAK |  | –
25 | Półka na defibrylator | TAK |  | –
26 | Uchwyt na pojemnik na igły wraz z tworzywowym pojemnikiem | TAK |  | –
27 | Uchwyt na worek z odpadami lub tworzywowy kosz o pojemności min. 8l z możliwością stosowania wymiennych worków | TAK |  | –
2 | Stolik do rozkładania narzędzi | Ilość sztuk: | 1
28 | nazwa produktu | podać |  | –
29 | model/typ | podać |  | –
30 | producent | podać |  | –
31 | Stolik do rozkładania narzędzi typu Mayo | TAK, podać |  | –
32 | Stolik wykonany ze stali nierdzewnej gatunku min. 1.4301 (304) | TAK, podać |  | –
33 | Górny blat zagłębiony podnoszony za pomocą hydraulicznej pompy nożnej | TAK, podać |  | –
34 | Podnoszenie / opuszczanie za pomocą dźwigni | TAK, podać |  | –
35 | Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedyńczymi kółkami o średnicy min. 80 mm | TAK, podać |  | –
36 | Koła min. 2 wyposażone w blokadę | TAK, podać |  | –
37 | Opony kół wykonane z materiału niebrudzącego podłoża | TAK, podać |  | –
38 | Górny blat obracany w poziomie o min. 360 stopni | TAK, podać |  | –
39 | Wymiary blatu: 740x490 mm (+/-30%) | TAK, podać |  | –
40 | Dopuszczalne obciążenie min. 15 kg | TAK, podać |  | –
41 | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu dla całego pakietu VI.
42 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne,wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ
43 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
44 | czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
45 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
46 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
47 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 10 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………….., dnia………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## P_VII
Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do pakietu (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2018, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
2 | wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, zgodnie z §27 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą | TAK, dołączyć oświadczenie na etapie dostawy urządzeń (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
3 | wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury lub urządzenia oraz Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego wprowadzenie do prawidłowej obsługi urządzenia pozwalające na użytkowanie zgodnie z warunkami gwarancji, a w razie konieczności przeprowadzenia instruktażu personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat lub urządzenie musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w wersji polskiej i/lub angielskiej oraz w zestaw serwisowy (jeżeli Wykonawca posiada), zawierający pełną dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim do każdego z aparatów | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 9) kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, 10) Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)), 11) wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu. | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
Pakiet VII
1 | Urządzenie elektryczne do ssania | Ilość sztuk: | 2
7 | nazwa produktu | podać |  | –
8 | model/typ | podać |  | –
9 | producent | podać |  | –
10 | Ssak elektryczny przenośny | TAK, podać |  | –
11 | Możliwość 24 godzinnej pracy | TAK, podać |  | –
12 | Generowany przepływ min. 30 l/min. | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
13 | Generowane podciśnienie min. 80 kPa | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
14 | Bezolejowa pompa próżniowa | TAK, podać |  | –
15 | Poziom hałasu nie przekraczający 45 dB | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; niższa niż wymagana - 2 pkt.
16 | Zasilanie 230 VAC | TAK, podać |  | –
17 | Ssak na wózku jezdnym na czterech kołach | TAK, podać |  | –
18 | Metalowy uchwyt na dren. | TAK, podać |  | –
19 | Dren silikonowy do pacjenta – długość min. 2 m – 2 szt. na ssak | TAK, podać |  | –
20 | Zbiornik z poliwęglanu lub polisulfonu na wkłady jednorazowego użytku o poj. minimum 2 l. | TAK, podać |  | –
21 | Wkład jednorazowego użytku na odsysane treści - 25 szt. | TAK, podać |  | –
2 | Zestaw do ręcznej jet wentylacji | Ilość sztuk: | 1
22 | nazwa produktu | podać |  | –
23 | model/typ | podać |  | –
24 | producent | podać |  | –
25 | Urządzenie do ręcznej wentylacji typu Jet w sytuacjach ratunkowych u pacjentów, których nie można zaintubować i nie można wentylować | TAK, podać |  | –
26 | Urządzenie napędzane ze źródła tlenu | TAK, podać |  | Centralna tlenownia i przenośne źródło tlenu – 2 pkt. Centralna tlenownia – 1 pkt
27 | Urządzenie składające się z injektora, przewodu wysokociśnieniowego oraz przewodu łączącego z kaniulą konikotomijną | TAK, podać |  | –
28 | Długość przewodu wysokociśnieniowego zapewniająca optymalny dostęp do pacjenta na stanowisku intensywnej terapii, długość min. 1,5m, długość max4m | TAK, podać |  | Długość przewodu: >3 – 4 m – 2 pkt >2 – 3 m – 1 pkt 1,5 – 2 m – 0 pkt
29 | Zestaw wyposażony w kaniule konikotomijne, min. 2 szt. | TAK, podać |  | 4 sztuki i więcej – 3 pkt. 3 sztuki – 2 pkt 2 sztuka – 1 pkt
30 | W zestawie strzykawka Luer do identyfikacji położenia kaniuli | TAK, podać |  | –
31 | W zestawie pasek do przymocowania kaniuli, min. 2 szt. | TAK, podać |  | 4 sztuki i więcej – 3 pkt. 3 sztuki – 2 pkt 2 sztuka – 1 pkt
32 | Kaniula z połączeniem typu Luer | TAK, podać |  | –
33 | Całość zestawu umieszczona w poręcznym pojemniku, który umożliwia łatwe przenoszenie zestawu pomiędzy stanowiskami | TAK, podać |  | Walizka – 2 pkt Torba – 1 pkt.
Warunki gwarancji i serwisu dla całego pakietu VII.
34 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne,wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ
35 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
36 | czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
37 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
38 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
39 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 10 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………….., dnia………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## P_VIII
Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do pakietu (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2018, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
2 | wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, zgodnie z §27 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą | TAK, dołączyć oświadczenie na etapie dostawy urządzeń (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
3 | wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury lub urządzenia oraz Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego wprowadzenie do prawidłowej obsługi urządzenia pozwalające na użytkowanie zgodnie z warunkami gwarancji, a w razie konieczności przeprowadzenia instruktażu personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat lub urządzenie musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w wersji polskiej i/lub angielskiej oraz w zestaw serwisowy (jeżeli Wykonawca posiada), zawierający pełną dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim do każdego z aparatów | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 9) kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, 10) Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)), 11) wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu. | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
Pakiet VIII
1 | Aparat USG stosowany do znieczuleń przewodowych | Ilość sztuk: | 1
7 | nazwa produktu | podać |  | –
8 | model/typ | podać |  | –
9 | producent | podać |  | –
Podstawowe informacje
10 | Aparat przenośny z panelem dotykowym z możliwością zamontowania na wózku jezdnym dedykowany do zastosowań na bloku operacyjnym | TAK, podać |  | –
11 | Wymiary aparatu: szerokość – max. 35 cm głębokość – max. 30 cm wysokość – max. 10 cm | TAK, podać |  | –
12 | Uchwyt transportowy aparatu | TAK, podać |  | –
13 | Waga aparatu (bez głowic) max. 6 kg | TAK, podać |  | Od 5,6 kg do 6 kg – 5 pkt Od 5,2 kg do 5,6 kg – 10 pkt Do 5,2 kg – 15 pkt
14 | Aktywne porty głowic w aparacie min. 1 port | TAK, podać |  | –
15 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora oraz poprzez zasilacz z sieci prądu zmiennego. Możliwość pracy na w pełni naładowanej baterii minimum 2 godziny | TAK, podać |  | –
16 | Wbudowana pamięć wewnętrzna min. 64 GB Formaty zapisu : JPG, AVI | TAK, podać |  | –
17 | Wbudowane w aparat porty: USB min. 2 porty Express Card min. 1 | TAK, podać |  | –
18 | Możliwość dezynfekcji monitora oraz głowic środkami zawierającymi alkohol izopropylowy (np. Kodan, Skinsept, Oktenisept itp.) | TAK, podać |  | –
19 | Monitor - wzmocniony odporny na uderzenia | TAK, podać |  | –
20 | Czas uruchomienia aparatu do pracy : max. 60 sekund lub z trybu STAND-BY poniżej 20 sekund | TAK, podać |  | –
Obróbka sygnału
21 | Cyfrowy beamformer | TAK, podać |  | –
22 | Ciągłe dynamiczne ogniskowanie | TAK, podać |  | –
23 | Min. 256 odcieni szarości | TAK, podać |  | –
24 | Urządzenie pracujące w zakresie od 2 do 15 MHz | TAK, podać |  | –
25 | Powiększenie obrazu, tzw. zoom min. x 2 | TAK, podać |  | –
26 | Dynamika systemu min.156 dB | TAK, podać |  | –
Monitor
27 | Przekątna monitora min. 30 cm | TAK, podać |  | –
28 | Rozdzielczość monitora min. 800 x 600 | TAK, podać |  | –
29 | Monitor stanowi jednocześnie panel dotykowy pozwalający na płynną regulację również poprzez użycie rękawiczek sterylnych. Wyklucza się klawiaturę alfanumeryczną stanowiącą integralną część aparatu usg | TAK, podać |  | –
Oprogramowanie
30 | Dostępne aplikacje: jama brzuszna, mięśniowo-szkieletowy, nerwy, naczynia oraz specjalistyczne: leczenie bólu, blokady doraźne, blokady zewnątrzoponowe, podpajęczynówkowe, blokady przewodowe, minimum: blokada pachowa, nadobojczykowa podobojczykowa, blokada nerwu zasłonowego, kulszowego, udowego | TAK, podać |  | –
31 | System nawigacji ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Możliwość pracy z igłami mającymi zastosowanie w inwazyjnych procedurach w warunkach bloku operacyjnego oraz oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - min. 10 szt. igieł | TAK, podać |  | Od 10 do 20 igieł – 0 pkt.; Od 20 do 30 igieł i powyżej – 15 pkt.
32 | Tryby pracy B – mode / 2 B Mode M – mode / B+M Mode Doppler kolorowy Doppler Power Wzmocnienie poziome sygnału, krzywa TGC z elektroniczną regulacją wzmocnienia: min 5 stref (wyklucza się potencjometry suwakowe) | TAK, podać |  | –
33 | Możliwość ustawienia proporcji obrazu B Mode / M Mode minimum 3 | TAK, podać |  | –
34 | Regulacja głębokości penetracji do min. 24 cm | TAK, podać |  | –
35 | Aparat posiadający część dydaktyczną pozwalającą na wyświetlanie na ekranie pełnych procedur mających zastosowanie w blokadach przewodowych a także w procedurach BLUE, FAST, FEEL. Wyświetlanie pozycji pacjenta, anatomii oraz referencyjnego obrazu sonoanatomicznego oraz proponowaną technikę prowadzenia igły | TAK, podać |  | –
36 | Możliwość nagrywania plików video o długości minimum 60 minut | TAK, podać |  | –
Głowice
37 | Głowica konweksowa - Pasmo przenoszenia min. 1.0 – 6.0 MHz - Ilość częstotliwości do wyboru dla trybu B – mode min. 4 do wyboru - promień krzywizny : 60 mm - głębokość penetracji min. 24 cm - w celu dezynfekcji możliwość zastosowania preparatów zawierających alkohol izopropylowy | TAK, podać |  | –
38 | Głowica liniowa - Pasmo przenoszenia min. 3.0 – 12.0 MHz - Ilość częstotliwości do wyboru dla trybu B – mode min. 4 do wyboru - Ilość kryształów min. 128 - w celu dezynfekcji możliwość zastosowania preparatów zawierających alkohol izopropylowy - szerokość obrazowania minimum 20 cm na głębokości 2 cm | TAK, podać |  | –
Dodatkowe wyposażenie
39 | Stolik jezdny z 4 kółkami z niezależnymi blokadami do każdego z nich | TAK, podać |  | –
40 | Stymulator nerwów - 1 komplet | TAK, podać |  | –
41 | Fantom z możliwością kontroli igły zawierający struktury naczyniowe i nerwowe | TAK, podać |  | –
42 | Możliwość mocowania urządzenia wg standardu VESA | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu
43 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne,wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ
44 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
45 | czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
46 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
47 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
48 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 10 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………….., dnia………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## P_IX
Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Wymogi ogólne odnoszące się do pakietu (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty)
1 | wszystkie oferowane produkty w pakiecie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji min. 2018, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
2 | wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, zgodnie z §27 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą | TAK, dołączyć oświadczenie na etapie dostawy urządzeń (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
3 | wszystkie pozycje odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach ochrony zdrowia, dołączyć wykaz środków dezynfekcyjnych zalecanych do mycia i dezynfekcji oferowanych wyrobów - jeżeli dotyczy | TAK, dołączyć wykaz na etapie dostawy urządzeń (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury lub urządzenia oraz Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego wprowadzenie do prawidłowej obsługi urządzenia pozwalające na użytkowanie zgodnie z warunkami gwarancji, a w razie konieczności przeprowadzenia instruktażu personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
5 | Każdy dostarczony aparat lub urządzenie musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w wersji polskiej i/lub angielskiej oraz w zestaw serwisowy (jeżeli Wykonawca posiada), zawierający pełną dokumentację serwisową w języku angielskim lub polskim do każdego z aparatów | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
6 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, 2) dokumentację techniczną oferowanego urządzenia w wersji elektronicznej, 3) skróconą wersję instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), 4) wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji, 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) paszport techniczny, 7) karty gwarancyjne, 8) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski, 9) kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, 10) Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)), 11) wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu. | TAK (wypełnia każdy z Wykonawców, brak potwierdzenia spełnienia wymogów w pkt. 1 - 6, skutkuje odrzuceniem oferty) |  | –
Pakiet IX
1 | Respirator transportowy | Ilość sztuk: | 1
7 | nazwa produktu | podać |  | –
8 | model/typ | podać |  | –
9 | producent | podać |  | –
Parametry techniczne
10 | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci | TAK, podać |  | –
11 | Waga respiratora max. 7 kg | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; niższa niż wymagana - 2 pkt.
12 | Respirator odporny na wstrząsy | TAK, podać |  | –
13 | Respirator o stopniu ochrony min. IP24 | TAK, podać |  | –
14 | Respirator z możliwością zasilania z zewnętrznego źródła DC o napięciu od 12 do 24 V umożliwiające zastosowanie respiratora w ambulansie oraz transporcie lotniczym | TAK/NIE, podać |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt.
15 | Obsługa poprzez pokrętło i ekran dotykowy | podać |  | –
16 | Obsługa i komunikaty w języku polskim | TAK, podać |  | –
17 | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o przekątnej min. 8,4” rozdzielczość min. 640x 480 px. | TAK, podać |  | –
18 | System testów sprawdzających działanie respiratora | TAK, podać |  | –
19 | Funkcja autotestu dokonywana automatycznie lub na żądanie po włączeniu respiratora | TAK, podać |  | –
20 | Przygotowany do pracy z wymiennikami ciepła i wilgoci | TAK, podać |  | –
21 | Wbudowany składany uchwyt/rączka do przenoszenia | podać |  | –
Zasilanie Pneumatyczne
16 | Własne zasilanie w powietrze z wbudowanej w aparat turbiny | TAK, podać |  | –
17 | Zasilanie w tlen z sieci szpitalnej o ciśnieniu min. 2,8 do 6 bar oraz wejście niskociśnieniowe od 0 do 1,5 bar i przepływie do 15 l/min | TAK, podać |  | –
Zasilanie Elektryczne
18 | Zasilanie AC 220-240 V, 50/60Hz | TAK, podać |  | –
19 | Awaryjne zasilane akumulatorowe do podtrzymania pracy respiratora na minimum 2 godziny. | TAK, podać |  | Wymagana wartość - 1 pkt.; wyższa niż wymagana - 2 pkt.
20 | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 2,5 godziny | TAK, podać |  | –
Tryby wentylacji
21 | Wentylacja objętościowa wymuszona i asystująca z przepływem: stałym oraz opadającym | TAK, podać |  | –
22 | Wentylacja ciśnieniowa wymuszona i asystująca | TAK, podać |  | –
23 | SIMV z PS | TAK, podać |  | –
24 | Wentylacja PSV | TAK, podać |  | –
25 | CPAP | TAK, podać |  | –
26 | Możliwość programowania westchnięć lub respirator transportowy z automatycznymi westchnieniami co min. 50 oddechów z ciśnieniem wyższym o 10 cmH2O | TAK, podać |  | –
27 | Wentylacja bezdechu z regulacją objętości, częstości oddechowej oraz czasu reakcji, | TAK, podać |  | –
28 | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV | TAK, podać |  | –
29 | Pauza wdechowa oraz wydechowa | TAK, podać |  | –
30 | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o lub wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK, podać |  | –
31 | określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2 lub wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK, podać |  | –
Parametry regulowane
32 | Częstość oddechów min.: 1-80 odd/min | TAK, podać |  | –
33 | Objętość pojedynczego oddechu min.: 20 – 2000 ml | TAK, podać |  | –
34 | Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,3 do 5,0 sek. | TAK, podać |  | –
35 | Regulowany stosunek I:E min. 1:9 do 1:1 lub stosunek Ti:Ttot min. 10% - 50% | TAK, podać |  | –
36 | Regulacja stężenia tlenu w zakresie od 21 do 100 %O2 | TAK, podać |  | –
37 | Ciśnienie wspomagania min od 5 do 40cmH2O | TAK, podać |  | –
38 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. 1-10 l/min | TAK, podać |  | –
39 | Regulowane kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybach spontanicznych min. 20-80% przepływu szczytowego | TAK, podać |  | –
40 | Ciśnienie PEEP min od 0 do 20 cmH2O | TAK, podać |  | –
41 | Ciśnienie wdechowe min 5 – 50 cmH2O | TAK, podać |  | –
Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji
42 | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK, podać |  | –
43 | Rzeczywista całkowita częstość oddechowa | TAK, podać |  | –
44 | Objętość pojedynczego oddechu (wdechowa i wydechowa) | TAK, podać |  | –
45 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej (wydechowa) | TAK, podać |  | –
46 | Ciśnienie szczytowe | TAK, podać |  | –
47 | Ciśnienie średnie | TAK, podać |  | –
48 | Ciśnienie Plateau | TAK, podać |  | –
49 | Ciśnienie PEEP | TAK, podać |  | –
50 | % Przeciek | TAK, podać |  | –
51 | Pomiar stosunku I:E lub Ti:Ttot | TAK, podać |  | –
52 | Trendy mierzonych parametrów z min. 48godz. | TAK, podać |  | –
53 | Zapisywane parametry min.: RR, VTi, VMi, VTe, VMe, Pplat, Pszczyt, Pśred, PEEP, TI/Ttot, Przeciek, FiO₂, CO2 | TAK, podać |  | –
54 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK, podać |  | –
55 | Możliwość automatycznego nastawienia granic alarmowych względem bieżących parametrów wentylacji | TAK, podać |  | –
Prezentacja graficzna
56 | Prezentacja na ekranie parametrów nastawianych i mierzonych, oraz krzywych dynamicznych | TAK, podać |  | –
57 | Jednoczesne wyświetlanie min. 2 krzywych dynamicznych spośród: przepływ/czas, ciśnienie/czas, objętość/czas | TAK, podać |  | –
58 | Okno monitorowania: możliwość przejścia w jednym kroku do okna monitorowania pozwalającego na obserwację powiększonych krzywych dynamicznych oraz podstawowych parametrów wentylacji lub respirator z dowolnie konfigurowanym ekranem przez użytkownika gdzie możliwe jest ustawienie tylko krzywych dynamicznych oraz podstawowych parametrów wentylacji | TAK, podać |  | –
59 | Możliwość zamrożenia krzywych do ich analizy (pozwala min. na pomiar różnicy wartości między dwoma wybranymi przez użytkownika punktami wyświetlanych krzywych). | TAK, podać |  | –
Alarmy
60 | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK, podać |  | –
61 | Niskiego ciśnienia lub rozłączenia pacjenta | TAK, podać |  | –
62 | Stężenia tlenu min/max | TAK, podać |  | –
63 | Za wysokiej częstości oddechowej | TAK, podać |  | –
64 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK, podać |  | –
65 | Alarm bezdechu | TAK, podać |  | –
66 | Awaria zasilania w tlen | TAK, podać |  | –
67 | Zatkania gałęzi wydechowej | TAK, podać |  | –
68 | Rozładowanie akumulatora | TAK, podać |  | –
69 | Dziennik zdarzeń i alarmów zapamiętujący min. 200 ostatnich zdarzeń wraz z opisem | TAK, podać |  | –
Inne
70 | Możliwość rozbudowy o zintegrowany w respiratorze pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora | TAK/NIE, podać |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt.
71 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawianych parametrów | TAK, podać |  | –
72 | Wielorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu wydechowego x 1 kpl. na urządzenie | TAK, podać |  | –
73 | Wąż przyłączeniowy do tlenu wtyk typu AGA na każde urządzenie | TAK, podać |  | –
74 | System mocowania zestawu na ramie łóżka na każde urządzenie | TAK, podać |  | –
75 | Podstawa jezdna respiratora | TAK, podać |  | –
2 | Respirator stacjonarny | Ilość sztuk: | 1
76 | nazwa produktu | podać |  | –
77 | model/typ | podać |  | –
78 | producent | podać |  | –
79 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii, wyposażony standardowo w podstawę jezdną (co najmniej dwa koła z blokadą), z możliwością mocowania na sufitowej jednostce zasilającej | TAK, podać |  | –
80 | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 4 kg | TAK, podać |  | –
81 | Respirator wyposażony w szyny boczne do montażu dodatkowych opcji (np. ramienia na rury pacjenta) | TAK, podać |  | –
Zasilanie respiratora
82 | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu | TAK, podać |  | –
83 | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu | TAK, podać |  | –
84 | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnej przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem | TAK, podać |  | –
85 | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz +/-10% | TAK, podać |  | –
86 | Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego (wewnętrznego) akumulatora na minimum 90 minut pracy lub respirator z akumulatorem na 60 minut pracy i możliwością rozbudowy o dodatkowy akumulator na 120 minut | TAK, podać |  | –
87 | Respirator wyposażony w min. 2 wejścia na baterie | TAK, podać |  | –
Tryby wentylacji
88 | Wentylacja wspomagana/kontrolowana typu VCV z regulacją Pmax | TAK, podać |  | –
89 | Wentylacja wspomagana/kontrolowana typu VCV z wspomaganiem ciśnieniowym dla oddechów spontanicznych z docelową objętością o wartości takiej samej jak dla oddechów kontrolowanych objętością. | TAK, podać |  | –
90 | PCV/ Assist | TAK, podać |  | –
91 | VC - SIMV | TAK, podać |  | –
92 | PC - SIMV | TAK, podać |  | –
93 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe / Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | TAK, podać |  | –
94 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, Duo-Pap | TAK, podać |  | –
95 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, Duo-Pap z docelową objętością | TAK, podać |  | –
96 | Wentylacja PC-APRV | TAK, podać |  | –
97 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, itp. | TAK, podać |  | –
98 | Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV z docelową objętością | TAK, podać |  | –
99 | Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV | TAK, podać |  | –
100 | Wentylacja proporcjonalna | TAK/NIE, podać |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt.
101 | Wentylacja Intellivent-ASV lub Adaptacyjna wentylacja chroniąca płuca typu ALPV, wraz z całym niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem potrzebnym do korzystania z wszystkich funkcji, jakie są dostępne dla tych trybów wentylacji, a w przypadku konieczności korzystania z jednorazowych akcesoriów, Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania akcesoriów wystarczających na obsługę min. 25 pacjentów | TAK, podać |  | –
102 | Wentylacja CPR – dedykowany tryb do wentylacji podczas resuscytacji | TAK/NIE, podać |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt.
103 | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK, podać |  | –
104 | Wentylacja bezdechu | TAK, podać |  | –
105 | Tlenoterapia wysokim przepływem podczas nosowego CPAP z regulacją O2 oraz wielkości przepływu do min. 60 l/min | TAK, podać |  | 60 - 65 l/min. - 0 pkt.; >65 l/min. - 2 pkt.
106 | Asystent zmiany pomiędzy trybami objętościowo-kontrolowanymi a ciśnieniowo-kontrolowanymi i odwrotnie kalkulujący objętość lub ciśnienie wdechowe bazując na wartościach mierzonych przed zmianą | TAK/NIE, podać |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt.
107 | Funkcja pomocy dostępna bezpośrednio na ekranie respiratora : podczas wentylacji na ekranie wyświetla się w formie pomocy opis dowolnie wybranego trybu wentylacji lub parametru | TAK/NIE, podać |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt.
108 | Automatyczne ustawianie wstępnych parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej wagi pacjenta/wzrostu – kryterium (waga lub wzrost) do wyboru przez użytkownika z możliwością zmiany | TAK, podać |  | –
Parametry regulowane
109 | Częstość oddechów - zakres min.: od 5 do 100 odd/min | TAK, podać |  | –
110 | Objętość oddechowa - zakres min.: 20-2000 ml | TAK, podać |  | –
111 | Szczytowy przepływ wdechowy - zakres min 3 - 140 l/min | TAK, podać |  | –
112 | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min I/E: od 1:9 do 4:1lub czas wdechu min Ti: od 0,2 do 12 s | TAK, podać |  | –
113 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno-pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo – zakres min. od 21 do 100 % | TAK, podać |  | –
114 | Ciśnienie wdechowe PCV – zakres min. od 3 do 98 cmH2O | TAK, podać |  | –
115 | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB powyżej ciśnienia PEEP – zakres od min 1 do 70 cmH2O – przy założeniu że PEEP wynosi 10 | TAK, podać |  | –
116 | Ciśnienie PEEP/CPAP – zakres min. od 0 do 50 cmH2O | TAK, podać |  | –
117 | Regulowany czas narastania ciśnienia dla PSV | TAK, podać |  | –
118 | Regulowane, procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV – zakres min. od 5 do 50 % | TAK, podać |  | –
119 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta – zakres min. od 0,5 do 15 l/min | TAK, podać |  | –
120 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta – zakres min od 0,5 do 10 cmH2O | TAK, podać |  | –
121 | Nebulizacja z określeniem czasu trwania podawania leku i wyświetlaniem czasu pozostałego do zakończenia nebulizacji. Możliwość manualnego wyłączenia nebulizacji w każdej chwili. Sterowanie z poziomu respiratora | TAK, podać |  | –
122 | Możliwość rozbudowy o rozpylanie leku podczas nebulizacji realizowane techniką ultrasonograficzną. Sterowanie nebulizatorem z poziomu ekranu głównego respiratora. | TAK/NIE, podać |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt.
Inne funkcje
123 | Kompensacja rurki tracheotomijnej, intubacyjnej z podaniem wielkości stopnia kompensacji, średnicy. Kompensacja oporów wdechowych oraz wydechowych | TAK, podać |  | –
124 | Manualne przedłużenie fazy wdechowej minimum do 20 sekund lub respirator o czasie wstrzymania wdechu i wydechu na 10 sek. | TAK, podać |  | –
125 | Manualne przedłużenie fazy wydechowej minimum do 20 sekund lub respirator o czasie wstrzymania wdechu i wydechu na 10 sek. | TAK, podać |  | –
126 | Funkcja natleniania – odsysania z regulacją stężenia O2 składająca się z etapu preoxygenacji, odsysania oraz postoxygenacji (automatyczne wykrycie ponownie podłączonego układu pacjenta) | TAK, podać |  | –
127 | Automatyczna funkcja/manewr wyszukiwania optymalnego poziomu wartości ciśnienia PEEP z możliwością określenia min.: ciśnienia początkowego manewru i wartości przepływu gazu podczas manewru/ ciśnienia narastania | TAK, podać |  | –
128 | Westchnienia – możliwość zaprogramowania westchnień z ustawieniem interwały czasowego, ilości westchnień oraz mnożnika lub respirator z automatycznymi westchnieniami co 50 oddechów z ciśnieniem wyższym o 10 cmH2O | TAK, podać |  | –
129 | Manewr rekrutacji z ustawieniem czasu rekrutacji, ciśnienia rekrutacji oraz PEEP (możliwość ustawienia innej wartości niż wartość podczas wentylacji) | TAK, podać |  | –
Monitor
130 | Podstawowy, pojedynczy, sterowany dotykowo, kolorowy monitor o przekątnej min. 17” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji (nie dopuszcza się urządzenia wyposażonego w więcej niż jeden ekran i stosowania ekranów kopiujących) lub respirator z ekranem sterowanym dotykowo i pokrętem o przekątnej 15” | TAK, podać |  | –
131 | Możliwość zainstalowania ekranu niezależnie od jednostki pneumatycznej. | TAK, podać |  | –
132 | Ekran bez pokrętła i bez żadnych zewnętrznych przycisków | TAK/NIE, podać |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt.
133 | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu - co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | TAK, podać |  | –
134 | Prezentacja pętli objętość-przepływ ,przepływ-ciśnienie, ciśnienie – objętość, ciśnienie przełyku - objętość | TAK, podać |  | –
135 | Prezentacja trendów mierzonych parametrów z min. 72h | TAK, podać |  | –
136 | Możliwość regulacji interwału odczytu trendów. | TAK, podać |  | –
137 | Funkcja podglądu nastaw parametrów wentylacji dla trendów z danej godziny lub respirator z możliwością podglądu na trendach wszystkich parametrów ustawionych i mierzonych w danej godzinie i minucie | TAK, podać |  | –
Pomiary parametrów wentylacji
138 | Paramagnetyczny pomiar stężenia tlenu | TAK, podać |  | –
139 | Częstość oddychania | TAK, podać |  | –
140 | Częstość oddechów spontanicznych | TAK, podać |  | –
141 | Objętość wentylacji minutowej | TAK, podać |  | –
142 | Objętość wentylacji minutowej spontanicznej | TAK, podać |  | –
143 | Objętość wdechowa pojedynczego oddechu | TAK, podać |  | –
144 | Objętość wydechowa pojedynczego oddechu | TAK, podać |  | –
145 | Objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK, podać |  | –
146 | AutoPEEP | TAK, podać |  | –
147 | Objętość uwięziona Tzw. „Trapping volume” | TAK/NIE, podać |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt.
148 | Ciśnienie szczytowe | TAK, podać |  | –
149 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK, podać |  | –
150 | Ciśnienie plateau | TAK, podać |  | –
151 | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK, podać |  | –
152 | Indeks RSBI | TAK, podać |  | –
153 | Podatność | TAK, podać |  | –
154 | Opory | TAK, podać |  | –
155 | Pomiar P0,1 | TAK, podać |  | –
156 | Pomiar MIP/NIF | TAK, podać |  | –
157 | Pomiar RCexp | TAK, podać |  | –
158 | Pomiar i wyświetlanie w czasie rzeczywistym stosunku rzeczywistej objętości wdechowej pojedynczego oddechu do wagi pacjenta wg. IBW (ml/kg) | TAK, podać |  | –
159 | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii w strumieniu głównym z prezentacją krzywej CO2 na ekranie respiratora. Pomiar realizowany poprzez czujnik zasilany z respiratora i sterowany z poziomu ekranu respiratora. | TAK/NIE, podać |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt.
Alarmy
160 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK, podać |  | –
161 | Funkcja automatycznego dostosowania poziomu głośności alarmu dźwiękowego w zależności od poziomu hałasu w otoczeniu urządzenia lub respirator z ręczną lub programowaną regulacją bez automatycznego dostosowania poziomu głośności alarmów | TAK, podać |  | –
162 | Zaniku zasilania sieciowego | TAK, podać |  | –
163 | Rozładowania akumulatora | TAK, podać |  | –
164 | Niskiego i wysokiego ciśnienia zasilania tlenu | TAK, podać |  | –
165 | Niskiego i wysokiego ciśnienia zasilania powietrza | TAK, podać |  | –
166 | Za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK, podać |  | –
167 | Niskiego i wysokiego stężenia wydychanego CO2 | TAK, podać |  | –
168 | Wysokiego stężenia wdychanego CO2 | TAK, podać |  | –
169 | Wysokiej objętości minutowej | TAK, podać |  | –
170 | Niskiej objętości minutowej | TAK, podać |  | –
171 | Wysokiej objętości oddechowej | TAK, podać |  | –
172 | Niskiej objętości oddechowej | TAK, podać |  | –
173 | Wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych | TAK, podać |  | –
174 | Niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego | TAK, podać |  | –
175 | Wysokiej częstości oddechów | TAK, podać |  | –
176 | Niskiej częstości oddechów lub bezdechu | TAK, podać |  | –
177 | Alarm przecieku w baloniku intubacyjnym | TAK, podać |  | –
178 | Alarm wysokiego ciśnienia w baloniku intubacyjnym | TAK, podać |  | –
179 | Pamięć alarmów z komentarzem | TAK, podać |  | –
Inne wymagania
180 | Zaimplementowany protokół wspomagający analizę możliwości odzwyczajenia pacjenta od respiratora | TAK, podać |  | –
181 | Zaimplementowana funkcja przenoszenia konfiguracji respiratora na pozostałe urządzenia za pośrednictwem pamięci przenośnej (USB, SD) lub sieci | TAK, podać |  | –
182 | Stopień IP ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia przed wnikaniem obcych ciał stałych, szkodliwymi skutkami wnikania wody: min. IP21 | TAK, podać |  | –
183 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji | TAK, podać |  | –
184 | Funkcja protokołu higieny tj. dla z akcesoriów jednorazowych (układ pacjenta, filtr, adapter CO2, nebulizator itp.) można ustawić czas użycia do kolejnej wymiany wg szpitalnych standardów po upływie którego respirator wyświetli komunikat przypominający o konieczności wymiany. dodatkowo w każdym momencie można sprawdzić ile pozostało czasu do kolejnej wymiany akcesoriów zużywalnych | TAK/NIE, podać |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt.
185 | Respirator z oprogramowaniem umożliwiającym podawania anestetyków wziewnych po podłączeniu do systemów realizujących ich podaż. Możliwość aktywacji funkcji przez użytkownika. | TAK/NIE, podać |  | TAK - 1 pkt.; NIE - 0 pkt.
186 | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie przez dotyk | TAK, podać |  | –
187 | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika. | TAK, podać |  | –
188 | Czas trwania testu: do 240 sekund | TAK, podać |  | –
189 | Możliwość dezynfekcji lub sterylizacji zastawki wydechowej. | TAK, podać |  | –
190 | czujnik przepływu nie wymagający wymiany | TAK, podać |  | –
191 | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora | TAK, podać |  | –
192 | Darmowe aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji | TAK, podać |  | –
193 | Każdy respirator wyposażony w ramię przegubowe do podtrzymania układu oddechowego. | TAK, podać |  | –
3 | Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej | Ilość sztuk: | 1
194 | nazwa produktu | podać |  | –
195 | model/typ | podać |  | –
196 | producent | podać |  | –
197 | Respirator wysokiej klasy przeznaczony do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia w warunkach intensywnej terapii | TAK, podać |  | –
198 | Respirator przeznaczony dla dorosłych i dzieci. | TAK, podać |  | –
199 | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu min. 200 do 600 kPa | TAK, podać |  | –
200 | Zasilanie tlenem z centralnego źródła sprężonego gazu o ciśnieniu min. 200 do 600 kPa | TAK, podać |  | –
201 | Możliwość rozbudowy o zasilanie Helioxem min. 200 do 600 kPa | TAK, podać |  | –
202 | Zasilanie z sieci AC 100- 230 VAC 50/60 Hz ±10% oraz awaryjne zasilanie z akumulatora do l godz. pracy. | TAK, podać |  | –
203 | Możliwość zainstalowania ekranu respiratora niezależnie od modułu pneumatycznego w odległości do 3m. | TAK/NIE, podać |  | TAK - 10 pkt.; NIE - 0 pkt.
204 | Respirator zamocowany na wózku z blokadą kół, uchwytem do nawilżacza, zamykaną szafką na osprzęt | TAK, podać |  | –
205 | Możliwość mocowania na półce lub kolumnie. Wysokość respiratora bez podstawy do 50 cm | TAK, podać |  | –
206 | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy braku zasilania jednym z gazów | TAK, podać |  | –
Tryby wentylacji
207 | Wymuszona (A/C, CMV, IPPV) | TAK, podać |  | –
208 | Synchronizowana SIMV | TAK, podać |  | –
209 | Spontaniczna (SPONT, CPAP) | TAK, podać |  | –
210 | Na Dwóch Poziomach Ciśnienia ( BIPAP, Bi-Level, DuoPAP,) | TAK, podać |  | –
211 | Automatyczny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo: w oparciu o ustawione docelowe wartości etCO2 i SpO2 oraz mierzone dane fizjologiczne pacjenta (etCO2, SpO2, mechanika płuc, aktywność) | TAK, podać |  | –
212 | Kontrolowany ciśnieniem PCV | TAK, podać |  | –
213 | Kontrolowany objętością VCV | TAK, podać |  | –
214 | Kontrolowany ciśnieniem z gwarantowaną objętością PRVC | TAK, podać |  | –
215 | Adaptacyjne wspomaganie wentylacji wg wzoru Mead’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo lub wentylacja stymulowana z nerwu przeponowego NAVA. | TAK, podać |  | –
216 | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK, podać |  | –
217 | Wspomaganie oddechu ciśnieniem PS | TAK, podać |  | –
218 | Wspomaganie oddechu objętością VS | TAK, podać |  | –
219 | Wyzwalanie oddechów przepływowe | TAK, podać |  | –
220 | Wyzwalanie oddechów ciśnieniowe | TAK, podać |  | –
221 | Wdech ręczny wyzwalany osobnym przyciskiem | TAK, podać |  | –
222 | Wentylacja bezdechu regulowana i automatyczna | TAK, podać |  | –
223 | Westchnienia automatyczne | TAK, podać |  | –
224 | Automatyczna kompensacja nieszczelności przy wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej | TAK, podać |  | –
225 | Automatyczna kompensacja oporu rurki dotchawicznej | TAK, podać |  | –
226 | Funkcja wspomagania odsysania przez podanie wysokiego stężenia O2 przed i po odsysaniu z możliwością regulacji zawartości tlenu, automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK, podać |  | –
227 | Funkcja wstrzymania na wdechu i wydechu | TAK, podać |  | –
228 | Możliwość rozbudowy o funkcje noworodkowe i tryb nCPAP | TAK, podać |  | –
229 | Terapia wysokoprzepływowa tlenem (Hi Flow O2) | TAK, podać |  | –
Parametry regulowane
230 | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie płci i wzrostu pacjenta | TAK, podać |  | –
231 | Częstość oddechów zakres min. 5-120 odd/min | TAK, podać |  | –
232 | Objętość wdechowa zakres min. 20 - 2000 ml | TAK, podać |  | –
233 | PEEP/CPAP zakres min. 0-50 cmH2O | TAK, podać |  | –
234 | Stężenie tlenu minimalny zakres 21-100% | TAK, podać |  | –
235 | Stosunek I:E minimalny zakres od 1:9 do 4:1 | TAK, podać |  | –
236 | Czas wdechu minimalny zakres od 0.1 do 10 sek. | TAK, podać |  | –
237 | Czułość wyzwalania ciśnieniem minimalny zakres od 0,5 do 12 cmH2O | TAK, podać |  | –
238 | Czułość wyzwalania przepływem minimalny zakres od 0,5 do 15 l/min | TAK, podać |  | –
239 | Kontrolowane ciśnienie wdechu minimalny zakres od 5 do 80cmH2O | TAK, podać |  | –
240 | Wspomagane ciśnienie wdechu minimalny zakres od 0 do 80cm H2O | TAK, podać |  | –
241 | Wysokie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP;DuoPAP/minimalny zakres od 0 do 50cm H2O | TAK, podać |  | –
242 | Czas wysokiego/niskiego ciśnienia w trybach /APRV,BILEVEL, DuoPAP/ zakres min. 0,1-30 sekund | TAK, podać |  | –
243 | Przedłużenie fazy wdechu min. 0-8 sekund | TAK, podać |  | –
244 | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 70% przepływu szczytowego wdechowego | TAK, podać |  | –
245 | Kształt krzywej przepływu min.: sinusoidalna, prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100% | TAK, podać |  | –
Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji
246 | Kolorowy, pojedyncza matryca, dotykowy monitor o przekątnej min. 15”. | TAK, podać |  | –
247 | Obrazowanie w czasie rzeczywistym aktywności oddechowej pacjenta, podatności i oporów | TAK, podać |  | –
248 | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych i konfiguracji grafiki ekranu przez użytkownika | TAK, podać |  | –
249 | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym – proksymalny czujnik przepływu | TAK, podać |  | –
250 | Ciśnienie: szczytowe, średnie, minimalne, plateau, PEEP/CPAP, w przełyku | TAK, podać |  | –
251 | Przepływ szczytowy wdechowy i wydechowy | TAK, podać |  | –
252 | Objętość pojedynczego wydechu, wdechu, wydechu spontanicznego | TAK, podać |  | –
253 | Wentylacja minutowa wydechowa, spontaniczna wentylacja minutowa | TAK, podać |  | –
254 | Stosunek I:E | TAK, podać |  | –
255 | Całkowita częstość oddechów | TAK, podać |  | –
256 | Częstość oddechów spontanicznych | TAK, podać |  | –
257 | % oddechów spontanicznych | TAK, podać |  | –
258 | Czas wdechu / wydechu | TAK, podać |  | –
259 | Stężenie O2 | TAK, podać |  | –
260 | Podatność i oporność statyczna | TAK, podać |  | –
261 | AutoPEEP | TAK, podać |  | –
262 | Stała czasowa wydechu i wdechu | TAK, podać |  | –
263 | Opory wydechowe i wdechowe | TAK, podać |  | –
264 | PO.1 ciśnienia okluzji | TAK, podać |  | –
265 | Wysiłek pacjenta PTP | TAK, podać |  | –
266 | Praca oddechowa pacjenta WOB | TAK, podać |  | –
267 | Wskaźnik dyszenia | TAK, podać |  | –
268 | Kapnografia objętościowa | TAK, podać |  | –
269 | Analizator zużycia tlenu VO2 moduł lub samodzielne urządzenie gotowe do pracy, Wydychana objętość CO2,Wdychana objętość CO2, VO2 REE | TAK, podać |  | –
270 | Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności | TAK, podać |  | –
271 | 3 jednocześnie wyświetlane krzywe: objętość, ciśnienie, przepływ w funkcji czasu | TAK, podać |  | –
272 | Trendy mierzonych parametrów min. 96 godzin | TAK, podać |  | –
273 | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK, podać |  | –
Alarmy
274 | Automatyczne i manualne ustawianie poziomu alarmów | TAK, podać |  | –
275 | Hierarchia ważności alarmów trzystopniowa | TAK, podać |  | –
276 | Regulowany poziom głośności alarmów | TAK, podać |  | –
277 | Niskiej/ Wysokiej wentylacji minutowej | TAK, podać |  | –
278 | Niskiego/ Wysokiego ciśnienia | TAK, podać |  | –
279 | Niskiej/ Wysokiej objętości wydychanej | TAK, podać |  | –
280 | Niskiej/ Wysokiej częstości oddechów | TAK, podać |  | –
281 | Bezdechu | TAK, podać |  | –
282 | Stężenia O2 | TAK, podać |  | –
283 | % przecieku | TAK, podać |  | –
284 | Czujnika przepływu | TAK, podać |  | –
285 | Rozłączenia układu pacjenta | TAK, podać |  | –
286 | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK, podać |  | –
287 | Zaniku zasilania sieciowego | TAK, podać |  | –
288 | Zaniku zasilania powietrzem | TAK, podać |  | –
289 | Zaniku zasilania O2 | TAK, podać |  | –
290 | Zaniku zasilania bateryjnego | TAK, podać |  | –
Inne wymagania
291 | Integralny nebulizator pneumatyczny regulowany z poziomu monitora | TAK, podać |  | –
292 | Zastawka wydechowa zdejmowana bez narzędzi, do sterylizacji w autoklawie | TAK, podać |  | –
293 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | TAK, podać |  | –
294 | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | TAK, podać |  | –
295 | Pomiar i regulacja ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej sterowane z ekranu respiratora | TAK, podać |  | –
296 | Pomiar ciśnienia w przełyku, obliczanie ciśnienia przezpłucnego | TAK, podać |  | –
297 | Automatyczny manewr kreślenia pętli P/V w fazie wdechu/wydechu i wyznaczanie dolnego i górnego pkt. przegięcia krzywej | TAK, podać |  | –
298 | Automatyczny manewr rekrutacji pęcherzyków płucnych. | TAK, podać |  | –
299 | Pamięć zdarzeń i alarmów wyświetlana na monitorze respiratora min. 1000 zdarzeń | TAK, podać |  | –
300 | Możliwość instalacji nowej wersji oprogramowania | TAK, podać |  | –
301 | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | TAK, podać |  | –
302 | Układ oddechowy jednorazowy do respiratora kompletny 20 szt. | TAK, podać |  | –
303 | Jednorazowy układ pacjenta do Hi Flow O2 15 kpl. | TAK, podać |  | –
304 | Nawilżacz aktywny sterowany z ekranu respiratora | TAK, podać |  | –
305 | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK, podać |  | –
Warunki gwarancji i serwisu dla całego pakietu IX.
306 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne,wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK, podać |  | Kryterium oceny ofert wg SIWZ
307 | bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
308 | czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni] | TAK, podać |  | –
309 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
310 | gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy | TAK, podać |  | –
311 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | TAK, podać |  | –
W przypadku zaoferowania produktu przez Wykonawcę, co do którego Zamawiający ma wątpliwości w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli ww., Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie do 10 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
| ……………….., dnia………………. |  | …………………………………………………
| (Miejsce i data) |  | (podpis i pieczęć osoby/ osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

## Zestawienie
Nr pakietu |  | Ilość | wartość jednostkowa netto [PLN] | stawka VAT | cena jednostkowa brutto [PLN] | wartość netto [PLN] | wartość brutto [PLN]
Nazwa urządzenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dostawa aparatury i urządzeń medycznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Pakiet I
1 | Laparoskop operacyjny z torem wizyjnym i zestawem narzędzi laparaskopowych | 1
Pakiet II
1 | Stół operacyjny przezierny z koniecznymi przystawkami | 2
2 | Stół operacyjny przezierny, uniwersalny z koniecznymi przystawkami | 2
Pakiet III
1 | Pełna kolumna do artroskopii stawów | 1
2 | Napęd ortopedyczny do urazów | 1
3 | Napęd ortopedyczny do urazów | 1
Pakiet IV
1 | Zestaw mikrochirurgii krtani | 1
Pakiet V
1 | Wózek transportowy | 7
Pakiet VI
1 | Wózek/szafka reanimacyjny | 2
2 | Stolik do rozkładania narzędzi | 1
Pakiet VII
1 | Urządzenie elektryczne do ssania | 2
2 | Zestaw do ręcznej jet wentylacji | 1
Pakiet VIII
1 | Aparat USG stosowany do znieczuleń przewodowych | 1
Pakiet IX
1 | Respirator transportowy | 1
2 | Respirator stacjonarny | 1
3 | Respirator do podtrzymywania funkcji życiowych dla intensywnej opieki medycznej | 1
[5 empty] | RAZEM | 0 | 0