|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| logo_gold | **SZPITAL SPECJALISTYCZNY w JAŚLE** | LOGO IQNeta | LOGO CSQa |
|  | ISO 9001:2008  9122.SZPI |

### Znak sprawy: ZO/ 29/ 2018 Jasło, dn. 2018-10-10

**WyjaśnieniA i ZMIANY**

***dot.: zapytania ofertowego na dostawę aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.***

Informujemy, że w postępowaniu otrzymaliśmy od Wykonawcy następujące pytanie:

**Pytanie: Dotyczy części nr I:** Czy Zamawiający dopuści aparat do szybkiego przetaczania i ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych różniące się względem SIWZ:

a) stała bezpieczna dla krwi i związków krwiozastępczych temperatura ustalona przez producenta- 41,9 ͦC

(± 0,1 ͦC)

b) możliwość mocowania do pionowych stojaków bądź statywów

c) wymiennik ciepła w postaci sterylnego trzyświatłowego przewodu przedłużającego o długości 210 cm, obj. wypełnienia 17,5ml, wyposażonego w złącze luer, zacisk typu klips oraz wtyk do połączenia z urządzeniem

d) standardowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD

e) temperatura krążącego płynu roboczego osiąga 37 ° C od temperatury otoczenia po około 4 minutach

f) przepływ max 5000 ml/h

g) waga 3,6 kg

h) w zestawie jednorazowe linie pacjenta – 30 szt

i) stopień ochrony IPX1

**Odpowiedź pkt. b, c, d, g, h -** **Zamawiający dopuszcza.**

**Odpowiedź pkt. a, e, f, i -** Zamawiający nie wprowadza zmian.

*Z poważaniem*

***Z - ca Dyrektora***

***ds. Administracyjno- Ekonomicznych***

***Szpitala Specjalistycznego w Jaśle***

***mgr Zbigniew Betlej***

Otrzymują:

1. zamieszczono na stronie internetowej [www.szpital.jaslo.pl](http://www.szpital.jaslo.pl/)
2. a /a