Załącznik nr 8 do SIWZ

WYMAGANIA APARATÓW I SPRZĘTU

| lP. PARAMETRY GRANICZNE DLA ANALIZATORA GŁÓWNEGO Parametry oferowane potwierdzić TAK/NIE lub podać 1 Analizator automatyczny min. 26 parametrowy, rok produkcji 2015 dopuszcza się refurbish. 2 Automatyczny, zintegrowany podajnik próbek na min. 100 próbek. 3 Wydajność min. 80 ozn/godzinę. 4 Objętość próbki badanej maks.55 µl w systemie pracy z podajnikiem. 5 Ilość odczynników roboczych kloniecznych do wykonania pełnego badania w trybie Diff nie może przekroczyć 5. 6 Odczynniki robocze nie zawierające cyjanków i innych substancji niebezpiecznych. 7 Archiwizacja wyników min. 10 000 wraz z grafiką. 8 Obowiązujące i wymagane certyfikaty jakości analizatora, aksesoriów i odczynników. 9 Instrukcja obsługi w języku polskim. 10 Aparat daje możliwość łatwego wyboru trybu pracy CBC lub CBC + Diff. 11 Możliwość automatycznego rozcieńczania próbki po przekroczeniu liniowości pomiaru. 12 Opcja ponownego automatycznego wykonania przez analizator oznaczeń wyników patologicznych – reflex test. 13 Możliwość oznaczania niedojrzałych komórek oraz ich interpretacja na wyniku. 14 Rozbudowany system kontroli jakości z opcją statystyczną i graficzną. 15 Zabezpieczenie w UPS, klawiaturę, mysz, drukarkę laserową, komputer, monitor, klimatyzator. 16 Serwis autoryzowany dostępny przez całą dobę. Czas reakcji serwisu 24 godziny-w przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie bądź przedłużającego się czasu usunięcia awarii oferent pokrywa koszt wykonania oznaczeń na zewnątrz. Koszt napraw aparatu i przeglądów gwarancyjnych (wraz z częściami wymiennymi) pokrywa wykonawca. 17 Znak CE na odczynniki i aparat (dołączyć wraz z dostawą). Karty charakterystyki odczynników w formie papierowej z wyszczególnieniem postępowania ze zużytymi opakowaniami po odczynnikach – wraz z pierwszą dostawą. 18 Czytnik kodów kreskowych czytający kody Code 128. 19 Wykonawca zapewnia instalację analizatora, szkolenia personelu potwierdzone certyfikatem. 20 Trzypoziomowa kontrola wewnątrzlabolatoryjna 5 DIFF metrykowana, dedykowana dla oferowanego analizatora, tego samego producenta, N-codzienna, L i H naprzemienna. 21 Wszystkie odczynniki, krew kontrolna pochodzą od jednego producenta aparatu. 22 Wykonawca kalkuluje cenę pojedynczego badania wraz z ilością kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych i odczynników dodatkowych wraz z terminem ważności poszczególnych produktów. 23 Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym – podłączenie analizatora do systemu na koszt wykonawcy. 24 Kontrole wewnątrzlaboratoryjne. Parametry graniczne dla analizatora hematologicznego do analizatora 1 Wieloparametrowy analizator hematologiczny z 2015r., wyklucza się egzemplarze demonstracyjne i testowe wyposażony w komputer, monitor, ups, klawiaturę, mysz, czytnik kodów kreskowych. 2 Wydajność minimum 50 ozn./godz. 3 Analizator minimum 27-parametrowy różnicujący leukocyty na 6 populacji: neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty , limfocyty oraz LIC wyrażone w liczbach bezwzględnych i względnych. 4 Rozdział WBC w oparciu o metodę cytometrii przepływowej z wykorzystaniem pomiaru impedancji oraz pomiaru absorbancji światła przechodzącego( optyczny). 5 Pomiar dużych niedojrzałych komórek granulocytarnych wyrażony w wartościach względnych i bezwzględnych raportowany na wyniku pacjenta 6 Możliwość wyboru pracy oddzielnie w trybie CBC, DIFF . 7 Objętość próbki w trybie CBC, DIFF nie większa niż 20μl krwi. 8 Zakres liniowości pomiaru WBC od 0 do 300x103/ μl, Zakres liniowości pomiaru RBC od 0 do 8x106/ μl, Zakres liniowości pomiaru Hb od 0 do 24 g/dl, Zakres liniowości pomiaru PLT od 0 do 2500x103/ μl 9 Pomiar anizocytozy RBC w oparciu o następujące parametry raportowane na wyniku RDW , RDW –SD oraz RDW -CV. 10 Wydruki wyników zawierają wszystkie oznaczane parametry wraz z zakresem wartości prawidłowych. Wyniki patologiczne są flagowane i opatrzone komentarzem opisującym typowe patologie. 11 Możliwość zdefiniowania wartości referencyjnych. 12 Maksymalnie trzy odczynniki do wykonania pełnej morfologii CBC + Diff 13 Archiwizacja danych z możliwością przeglądania bazy wyników w oparciu o PESEL, datę urodzenia lub nazwisko i imię pacjenta. 14 Minimalna pamięć wewnętrzna na 10000 wyników badań wraz z grafiką. 15 Oznaczane i raportowane na wyniku parametry PLT takie jak : PCT , PDW , P-LCC oraz P-LCR. 16 Komunikacja z systemem LIS dwukierunkowa, wpięcie do Computerland firmy Asseco na koszt Wykonawcy. 17 Możliwość wprowadzenia do pamięci analizatora trzech poziomów kontroli jakości za pomocą czytnika USB 18 System aspiracji próbki – próbka otwarta. 19 Okres stabilności każdego odczynnika po otwarciu nie krótszy niż 1 miesiąc. 20 Wszystkie oferowane odczynniki a także materiały kontrolne od jednego producenta. Dostarczone odczynniki są automatycznie rozpoznawane przez analizator, w pojemnikach przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania przez analizator. 21 Łatwe i szybkie przygotowanie do pracy ( gotowy do pracy 24 godz./dobę) w trybie pracy dziennej i dyżurowej. 22 Program kontroli jakości z wykorzystaniem kontroli Bull XB - trzy lub dziewięcioparametrowej. 23 Bezcyjankowa metoda pomiaru hemoglobiny. 24 Kolorowe skategramy z rozdziałem na 6 subpopulacji WBC : Limfocyty, Monocyty, Eozynocyty, Bazocyty , Neutrofile oraz komórki niedojrzałe LIC. 25 Wbudowany kolorowy monitor dotykowy o przekątnej min. 12 cali. 26 System operacyjny - podać 27 Posiada znak zgodności CE – dołączyć wraz dostawą. 28 Serwis autoryzowany dostępny przez całą dobę. Czas reakcji serwisu 24 godziny-w przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie bądź przedłużającego się czasu usunięcia awarii oferent pokrywa koszt wykonania oznaczeń na zewnątrz. Koszt napraw aparatu i przeglądów gwarancyjnych (wraz z częściami wymiennymi) pokrywa wykonawca.Gwarancja na czas dzierżawy 29 Jednakowe odczynniki oraz krew kontrolna dla obydwu analizatorów (dopuszcza się 1 odczynnik różniący). Kontrola N-codziennie, L i H naprzemiennie. 30 Kontrole wewnątrzlaboratoryjne. 31 Kontrole zewnątrzlabolatoryjną pokryje Wykonawca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

............................. ,dn. ..............                       	                                                                                                                                                   ............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy