Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 1 – aparat USG

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Wpisać TAK/NIE lub podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |  |
|  | Przenośny aparat ultrasonograficzny z pełną regulacją w formie panelu dotykowego wraz ze stolikiem jezdnym. | TAK |  |
|  | Stolik jezdny: 4 koła skrętne, z możliwością blokady min. 2, ze zmianą wysokością min. 20 cm, wyposażony w półki na akcesoria, oraz zasilacz | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie podemonstracyjny, rok produkcji min. 2019 | TAK |  |
|  | Zakres pasma częstotliwości pracy aparatu: min. 2 - 20 MHz | TAK |  |
|  | Aparat przenośny z możliwością pracy z akumulatora. Czas pracy z w pełni naładowanego akumulatora min. 2 godz. | TAK |  |
|  | Ilość gniazd głowic obrazowych przełączanych elektronicznie min. 3 | TAK |  |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia max. 30 sek. | TAK, podać |  |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby max. 5 sek. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 50 000 | TAK |  |
|  | Moduł edukacyjny, który podaje użytkownikowi wskazówki w formie graficznej dotyczące: właściwego ułożenia sondy diagnostycznej, pożądanego obrazu ultrasonograficznego, wzorcowego obrazu anatomicznego z jednoczesną możliwością podglądu obrazu na żywo | TAK |  |
|  | ARCHIWIZACJA I PRZESYŁANIE OBRAZÓW |  |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | TAK |  |
|  | Ilość klatek pamięci CINE min. 30 000 | TAK, podać |  |
|  | Zapis obrazów i raportów z badań na pamięci wewnętrznej aparatu. Pojemność dysku twardego SSD min. 120 GB | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w trybach: TIFF, BMP, JPG, AVI. | TAK |  |
|  | Gniazda USB 3.0 do podłączania urządzeń zewnętrznych min. 3 | TAK |  |
|  | Wyjście HDMI | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu danych na urządzenia typu PEN-DRIVE | TAK |  |
|  | Bezprzewodowa łączność z siecią za pomocą wewnętrznej karty Wi-Fi | TAK |  |
|  | MONITOR |  |  |
|  | Kolorowy typu LCD w pełni dotykowy. | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min.15" (podać) | TAK |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 760 x 1020 | TAK |  |
|  | Regulacja parametrów obrazowania i pozostała obsługa na ekranie monitora (aparat typu tablet - bez pulpitu operatora) | TAK |  |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
|  | Tryb B - Mode | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu diagnostycznego na pełny ekran | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | TAK |  |
|  | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | TAK |  |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | TAK |  |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 40 cm | TAK |  |
|  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 230 dB | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie 2D min. 1000 obr./sek. | TAK |  |
|  | Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia – min.6 stref (TGC) | TAK |  |
|  | Tryb M - Mode | TAK |  |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 6 | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Ugięcie pola obrazowego Dopplera kolorowego min. 30 stopni | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania w trybie CD min. 350 obr./sek. | TAK |  |
|  | Ilość map kolorów min. 20 | TAK |  |
|  | Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych | Tak |  |
|  | Tryb Power Doppler (PD) | TAK |  |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 8,0 m/sek. | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 – 20 mm | TAK |  |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-85 stopni | TAK, podać |  |
|  | Tryb spektralny Doppler ciągły (CW) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 20,0 m/sek. | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego | TAK |  |
|  | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, kardiologia, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia, nerwy, mięśniowo-szkieletowe i inne | TAK |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI, Vmax., Vmin. i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | TAK |  |
|  | Możliwość przesyłania raportów w formatach PDF i RTF | TAK |  |
|  | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna liniowa | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 6,0 -14,0 MHz | TAK |  |
|  | Ilość elementów min.190 | TAK |  |
|  | Długość pola obrazowego głowicy 40 mm +/- 5mm | TAK |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 28 cm | TAK |  |
|  | Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu convex | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 2,0 – 5,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów min.120 | TAK |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 75 stopni | TAK |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 4 | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 37 cm | TAK |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna sektorowa phased array | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 2,0 – 4,0 MHz | TAK |  |
|  | Ilość elementów min.60 | TAK |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 90 stopni | TAK |  |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3 | TAK |  |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3 | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 30 cm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o : |  |  |
|  | Kolor M-Mode, anatomiczny M-Mode, | TAK |  |
|  | Doppler Tkankowy TDI | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o system nawigacji, ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Możliwość wizualizacji dla minimum 10 igieł | TAK, podać |  |
|  | Głowica liniowa obsługująca system magnetycznej nawigacji igły | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 3,0 – 11,0 MHz | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 190 | TAK |  |
|  | Długość pola obrazowego głowicy 40 mm +/- 5mm | TAK |  |
|  | Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna sektorowa phased array o zakrzywionym czole głowicy | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy sondy min. 1,0 – 4,0 MHz | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 64 | TAK |  |
|  | Kąt pola obrazowego głowicy min. 56 stopni | TAK |  |
|  | Promień krzywizny czoła min. 30mm | TAK |  |
|  | Głębokość obrazowania min. 37 cm | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia głowic: liniowych, microconvex, przezprzełykowej | TAK |  |
| INNE WYMAGANIA |
| 95 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 96 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | podać |  |
| 95 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 97 | Czas usunięcia wad lub usterek - max 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 98 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  |
| 99 | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 24 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | tak |  |

........................ , dn. .................                                                                  .............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 2 – Respiratory transportowe

| Respirator transportowy przeznaczony do wentylacji zastępczej w czasie transportu pacjenta w warunkach poza, jak i wewnątrz-szpitalnych. |
| --- |
| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Wpisać TAK/NIE lub podać |
| 1 | Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu o ciśnieniu w zakresie 280-600 kPa | Tak |  |
| 2 | Temperatura pracy w zakresie -10 oC do +50oC | Tak |  |
| 3 | Klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy min. IP54 | Tak |  |
| 4 | Zabezpieczenie przez przypadkową zmianą ustawień respiratora | Tak |  |
| 5 | Możliwość pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji do 3 Tesla | Tak |  |
| 6 | Tryb wentylacji IPPV/ CMV | Tak |  |
| 7 | Funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej | Tak |  |
| 8 | Objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV 400-450 ml (przy częstości oddechowej 12 odd./min.) | Tak |  |
| 9 | Tryb wentylacji biernej 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym, przepływ maksymalny > 120 l/min. | Tak |  |
| 10 | Zintegrowana zastawka PEEP, zakres regulacji 0-20 cm H2O | Tak |  |
| 11 | Tryb CPAP - zintegrowany przepływomierz, zakres regulacji przepływu 0,5-35 l/min. | Tak |  |
| 12 | min. 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i 50% | Tak |  |
| 13 | Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej/ objętości oddechowej | Tak |  |
| 14 | Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci: | Tak |  |
|  | częstość oddechowa 8-40 cykli/min | Tak |  |
|  | objętość oddechowa 70-1500 ml | Tak |  |
| 15 | Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” poniżej 3 cmH2O | Tak |  |
| 16 | Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie 20-60 cmH2O | Tak |  |
| 17 | Fluorescencyjny manometr ciśnienia w układzie pacjenta | Tak |  |
| 18 | Zasilany bateryjnie moduł alarmowy, alarm optyczny i dźwiękowy: | Tak |  |
|  | wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta | Tak |  |
|  | niskiego ciśnienia, rozłączenia obwodu oddechowego | Tak |  |
| 19 | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego | Tak |  |
| 20 | Obwody oddechowe jednorazowego użytku, 20 szt. w zestawie | Tak |  |
| INNE WYMAGANIA |
| 21 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 22 | Wykonawca zapewnia min. 24 - miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | podać |  |
| 23 | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 24 | Czas usunięcia wad lub usterek - max 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| 25 | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  |

........................ , dn. .................                                                                  .............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy